管材外径型液压夹具技术要求

一、需满足检测标准情况：

需符合的方法标准：

管材的液压试验主要依据的试验方法是GB/T6111-2003(idt ISO1167:1996) 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》密封接头A型

管材爆破试验GB/T15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》

需符合试验的产品标准：

管材产品标准主要有GB/T 10002.1-2003，GB/T 10002.2-2003，GB/T13663-2000，GB 15558.1-2003，GB/T15558.2-2005，CJ/T 123-2004、HG/T 3691-2001、GB/T18998.2-2003等，覆盖了所有的塑料压力管道，是塑料管道安全注册和进行产品认证的必检项目。

- 购置主要设备要求

1、夹具规格及数量

| 序号 | 规格（mm） | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф20 | 2 |
| 2 | Ф32 | 1 |
| 3 | Ф75 | 1 |
| 4 | Ф90 | 1 |
| 5 | Ф180 | 1 |
| 6 | Ф225 | 1 |
| 7 | Ф280 | 1 |
| 8 | Ф355 | 1 |
| 9 | Ф450 | 1 |
| 共计 |  | 10套 |

2、备用件

各种规格的密封圈按各自申购数量备用1套，共10套

注：本文提到的单位套均为一对。

夹具具体要求

- 材质：不锈钢304；不易损坏；密封圈采用耐高温硅胶；

- Ф20～Ф225能承受最大试验压力15MPa时不损坏，Ф280～Ф450能承受最大试验压力10MPa时不损坏

- 配合紧密，密封圈密封效果好，能对不圆度较大的管材有良好的密封作用；夹具安装成功率高；各规格尺寸夹具应能保证安装表2规格的试样成功率在75%及以上；

- Ф180及以上至Ф450夹具，应吊装方便，安全；

- 夹具的密封结构与锁紧方式的设计应合理，并提供密封结构与锁紧方式设计图及相关说明；

- 本次采购的为GB/T6111-2003标准中A型密封结构。

表2

| 序号 | 规格（mm） | 试样外径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф20 | -0.1～+0.4 |
| 2 | Ф32 | -0.1～+0.5 |
| 3 | Ф75 | -0.2～+1.0 |
| 4 | Ф90 | -0.3～+1.1 |
| 5 | Ф180 | -0.5～+2.0 |
| 6 | Ф225 | -0.5～+2.5 |
| 7 | Ф280 | -0.5～+3.0 |
| 8 | Ф355 | -1.0～+4.0 |
| 9 | Ф450 | -1.2～+5.0 |

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置及材质是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成夹具的试验，评价夹具的成功率，来评定验收与否。