配电变压器综合测试系统 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电变压器综合测试系统 | 1套 | 一、基本要求 1、设备应满足满足配电变压器（10kV ,1000kVA）试验:变压器空载试验；变压器负载试验；变压器直流电阻测量；变压器温升试验；变压器过载试验（至少满足400kVA过载2倍额定电流温升试验）。 二、系统应配置： 1. 变压器测试系统操作台 操作台体采用优质材质，仪表、按钮等器件安装孔采用激光开孔，监视仪表及按钮下方丝印中文说明其功能；仪表采用三位半数字表读数直观准确；PLC控制器采用日本三菱；中间继电器采用日本欧姆龙等全球知名品牌。系统采用微机和按钮两种模式，且两种模式可同时操作，两种操作方式可达到同样操作效果。台体监视仪表监视电源电压、调压器输出电压、调压器输出电流。 互感器量程切换、调压器投退、调压器调压控制通过操作面板按钮或点击鼠标完成。 配置专用的管理软件，软件的操作界面，操作模式以及试验报告的格式都需满足最新变压器标准要求 。 2. 中间变压器管理和计量柜 中间变压器的投退也有该柜体控制。柜体内置电流互感器和电压互感器及互感器量程控制切换机构，内部接触器和监视用电流互感器采用国内知名品牌正泰、天正或德力西。内部测量用电流互感器采用丹东互感器，其互感器精度为0.05级精密互感器；其互感器变比为100A/5A、50A/5A、20A/5A、10A/5A、5A/5A、2.5A/5A，互感器精度0.05级；电压互感器变比为1200V/100V、600V/100 V、300VA/100V、150V/100V，互感器精度0.05级。 3. 变压器空负载特性测试仪 该设备采用高性能中央处理器，高精度A/D转换器实现模拟信号转换，应具有测量精度高数据处理能力强的特点；该设备配置串行通信端口，可将测试数据传于计算机处理和管理；设备本身具有空载试验时自动校正到额定电压下空载损耗；负载试验时自动校正到额定电流和设置温度下的负载损耗。 该设备实时测量三相电压、三相电流、有功功率及频率。其电压电流测量范围和测量两精度如下： 电压测量范围：0～100V，测量精度： 0.2级； 电流测量范围：0～5A，测量精度：0.1～1A（0.5级），1A～5A（0.2级）； 功率测量精度：0.5级； 频率测量范围：45Hz～60Hz，测量精度：±0.1Hz。 该设备可设置电压变比和电流变比，显示数据直接为我们测量的电压和电流。 4. 变压器直流电阻测试仪（双通道） 采用双恒流源设计，CPU程控充电放电顺序及完善的保护措施，非常适合高低压绕组相差悬殊的变压器温升试验；该直流电阻测试仪适合35KV电压等级及以下所有变压器的温升试验和直流电阻测量；彩色触屏操作，使用更简洁，自动打印温升数据；完善的双电源设计,具有高压侧、低压侧同时测试，及分别测试任意选择；U盘数据导出，供计算机生成温升曲线；485通讯接口，可与计算机联机操作；具有感性试品抗断线拉弧保护功能；其测量范围和测量精度如下： 电流量程： 高压侧 5A、1A、0.1A、0.01A； 低压侧 20A、10A、5A、2A； 测量范围： 高压侧 5A（2mΩ～200 mΩ）、1A（20mΩ～20Ω）、0.1A（2Ω～200Ω）、0.01A（20Ω～2kΩ）精度 0.2%±1μΩ； 低压侧 20A（20μΩ～2 mΩ）、10A（200μΩ～20 mΩ）、 5A（2mΩ～200 mΩ）、2A（20mΩ～2 Ω）精度 0.2%±2μΩ； 最小分辨率： 0.1μΩ。 5. 100kVA中间变压器 变压器容量：100kVA； 额定电压：1200V/600V； 输入电流：48.11A/96.23A; 额定频率：50Hz； 三、附加 (1)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (3)合同签订后，应能在40天（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB1094.1-2013、GB1094.2-2013 GB1094.11-2007等标准 |