附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零电压开启光源启动/上升时间测试系统 | 1 | 4 | 30自然日 | 24个月 |
|  | 灯具寿命试验系统 | 1 | 9.6 | 30自然日 | 24个月 |
|  | 灯具风力试验设备 | 1 | 5 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     零电压开启光源启动/上升时间测试系统、灯具寿命试验系统、灯具风力试验设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T17263-2013《普通照明用自镇流荧光灯 性能要求》

GB/T24907-2010《道路照明用LED灯 性能要求》

GB/T24827-2015《道路与街路照明灯具性能要求》

GB/T29293-2012《LED筒灯性能测量方法》

GB7000.203-2013《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

二、试验机技术指标：

零电压开启光源启动/上升时间测试系统

1）系统集高精度快速存储光度测量、电压过零点专用同步触发、触摸屏显示于一体；自带7寸触摸屏，可直观显示光源启动后的光度变化曲线，通过数据解析，可自动获取光源启动/上升时间；
    2）精密光度探测器达到国家一级标准要求；

3）最高采样速率：10M的高速A/D；

4）单次测量最大采样点数：>65000点

5）光通量测量范围：0.1lm—200klm（与配套积分球大小有关）；

6）光度线性：0.3%

7）内置过零电压同步触发输出技术，完全满足IEC启动/上升时间测试方法要求 ；

8）触发端输出容量：1kVA；

9）触发端电压输出稳定度：≤0.2%；

10）触发端电压总失真THD：≤0.5%（空载或阻性负载满载）；

11）用户可自行编辑判定规则，并可随时调用已编辑的文件，同时具有密码锁定已设定的参数功能。

12）测试数据可直接在仪器上存储，可通过USB导出，也可连电脑对测试数据及曲线进行分析、保存、打印。

灯具寿命试验系统

1）测试输入电源：艾普斯变频电源

输出容量：10kVA

交流输入：

相位：单相

电压：220V±15%

频率：50Hz/60Hz±3Hz

交流输出：

相位：单相

电压：低  档5V ～ 150V（L-N），高  档10V ～ 300V（L-N）

频率：47 ～ 63Hz、50Hz、60Hz，2倍频，4倍频

最大电流：低 档41.7A，高 档20.8A

电源稳压率：≦1%

负载稳压率：±1%（线性负载）

波峰因数比：3： 1

波形失真度（THD）：±2%（线性负载）

2）控制系统：系统采用PLC控制，参数显示与设置采用7寸触摸屏，可以实时监测每个样品的故障时间。

1.通断电时间及试验周期：

通电时间设定：0-999999S和H

断电时间设定：0-999999S和H

测试周期设定：0-100000个

2.故障检测：实时监测每个样品的故障时间；

可计算样品的平均寿命；

3.保护装置：漏电、短路保护

灯具风力试验设备

1）控制方式：独立PLC控制台操作；

2）试验网：直径1m；承重：5～500（KG）；材质：涤纶；

3）试验负载：配备30kN拉力机；精度：±0.5% 以内；拉伸速度范围：5mm/min～500mm/min示值的±1.0% 以内；有效拉伸距离：900mm；采集速率：50次/S；位移测量精度：示值的±1.0% 以内；变形测量精度：示值的±1.0% 以内；打印功能：可打印最大力值、弹性模量、变形及曲线

4）试验支架：不锈钢安装架，可承受至少5kN的力，支架可垂直及水平安装灯具。

- 设备必备配置：

零电压开启光源启动/上升时间测试系统

1、主机一台

2、测试软件一套

灯具寿命试验系统

- 变频电源一台

- 测试控制系统一套

3、样品支架：

数量：3套

尺寸：约2080mmX1000mmX1600mm，

材质：铝型材。

测试架为三层，每层可接20个筒灯灯具或5个路灯灯具，灯具样品支架尺寸可根据要求而制定。满足GB/T24907-2010、GB/T24827-2015、GB/T29293-2012中关于路灯和筒灯节能认证寿命试验要求。要有相应的调压器和插座、接线端子、灯具安装支架，以便方便给样品供电。

灯具风力试验设备

- 拉力机一台

- 控制系统一套

- 夹具：非金属拉伸夹具，金属拉伸夹具各一副。按客户产品制作夹具一套 1%应力 250mm引申计；符合标准 GB/1179-2008 GB/T4909.2-2008 GB/T3428-2012 GB/T17048-2009  GB/T3956-2008拉钢丝，铜丝。铝线等产品。

4、试验安装支架一套：不锈钢安装架，可承受至少5kN的力，支架可垂直及水平安装不同类型路灯灯具。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |