附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高精度电参数测量仪 | 1 | 18 | 30自然日 | 24个月 |
|  | 器具耦合器专用量规 | 1 | 5 | 30自然日 | 24个月 |
|  | 电磁灶产品重物跌落试验机 | 1 | 2 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     高精度电参数测量仪、器具耦合器专用量规、电磁灶产品重物跌落试验机

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T24907-2010《道路照明用LED灯 性能要求》

GB/T24827-2015《道路与街路照明灯具性能要求》

GB/T29293-2012《LED筒灯性能测量方法》

GB17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求》

GB17465.2-2009《家用和类似用途器具耦合器 第2部分：家用和类似设备用互连耦合器》GB17465.3-2008《家用和类似用途器具耦合器 第2部分：防护等级高于IPX0的器具耦合器》

GB17465.4-2015《家用和类似用途器具耦合器  第2-4部分：靠器具重量啮合的耦合器》

GB4706.29-2008《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》

二、试验机技术指标：

高精度电参数测量仪

1、测量参数技术指标

（1）输入量程：电压：15～1000V，电流：0.5～30A

（2）频宽：DC 0.1Hz～1MHz

（3）输入通道：4个

（4）精度：电压电流精度：±(0.01% rdg + 0.03%rng)，功率精度：±(0.02%rdg+ 0.04%rnd)

A/D精度：电压电流同时转换，分辨率16bit

（5） 连续共模电压：1000Vrms

（6）有效输入量程：1％－130％

（7）数据更新时间：最小达50mS

（8）存储时间间隔：最小达50mS

（9）存储介质：内存、CF卡、USB存储器等

（10）能进行谐波分析：基波频率：10～2.6KHz，分析阶数：最大可到100次。可进行符合IEC61000-3-2标准的谐波测试（基波频率45Hz－66kHz）。

（11）电压波动和闪变测试：可实现符合IEC61000-3-3标准测试电压波动和闪变。（dc、dmax、d(t)、Pst、Plt）。

（12）能进行能耗测试（有功功率、电流、视在功率、无功功率积分）：手动模式、标准模式、循环模式、实时控制循环标准模式；积分时间最大达1万小时。

（13）平均功率及效率测试：可测平均功率、效率

（14）满足峰值因数：CF>=3

(6)滤波功能：具有线路滤波及频率滤波

（15）补偿功能：可实现接入补偿、效率补偿、对两表法补偿。

（16）自定义功能：能实现自定义公式计算各种参数。

（17）需为进口设备。

器具耦合器专用量规

1）符合GB17465.1、GB17465.2、GB17465.3、GB17465.4标准范围内器具耦合器的标准量规。

2）量规的尺寸，公差，材料，硬度，表面粗糙度应符合标准的要求。

3）量规表面耐腐蚀和耐磨损，能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀（操作者手表面可能存在汗液，其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀）而不起锈斑。

材料的硬度达到洛氏硬度60以上。

4）材料的保热膨胀系数小，尺寸及公差稳定可靠。

5）每个量规能提供校准证书。

6）具体型号规格：GB17465.1-2009第18、19章试验用器具输入插座；GB17465.1-2009图13加热试验装置（18.2）；GB17465.1-2009图22用于检查图C7连接器正面部分防变形能力的检验片（23.6）；GB17465.1-2009图27用于检查从连接器的结合面到开始接触点的距离的规（9.1）；GB17465.2-2009图101、图102、图103、图104量规；GB17465.3-2009图1A用于检查连接器是否符合标准活页C的通规（9.1），图2A用于检查器具输入插座是否符合标准活页D的主通规和辅助通规（9.1）。

电磁灶产品重物跌落试验机

电磁灶产品重物跌落试验机应满足GB4706.29-2008要求，主要用于玻璃，陶瓷或类似材料做成的电磁灶的表面应能承受正常使用中可能出现的压力。

技术参数：

1、跌落高度：150mm（固定），各种电磁灶高度不一可调。

2、跌落次数：10次（电磁灶烹饪区域依次经受10次）

3、跌落容器：铝锅

4、容器平底直径：120mm±10mm

5、容器边缘直径：≥10mm

6、容器重量：容器内部均匀放置至少1.3KG沙粒，使其总重量达到1.8KG±0.01KG。

7、电源：AC220V 50Hz

- 设备必备配置：

高精度电参数测量仪

1、主机一台

2、测试软件一套

器具耦合器专用量规

- 量规一套

- 每个量规能提供校准证书

电磁灶产品重物跌落试验机

- 主机一台

- 控制系统一套

跌落容器：铝锅

4、容器平底直径：120mm±10mm

容器边缘直径：≥10mm

容器重量：容器内部均匀放置至少1.3KG沙粒，使其总重量达到1.8KG±0.01KG。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |