附件1                   项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温仪 | 1 | 0.2/台 | 一个月内 | 12个月 |
|  | 数字万用表 | 5 | 0.07/台 | 一个月内 | 12个月 |
|  | 电气安全分析仪 | 1 | 5.0/台 | 二个月内 | 24个月 |
|  | 功率表 | 1 | 1.5/台 | 一个月内 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    红外测温仪等设备技术要求

设备1：红外测温仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1、IEC61010-1

★2、IEC60825-1

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测温范围：-32-600℃

2、精度：±1%或1℃，取较大值

3、发射率：可调

4、距离系数比：20：1

5、重复性：±0.5%或0.5摄氏度，取较大值

6、光谱响应：8-14um

7、背光显示屏：有

8、激光显示：有

9、高低温报警：有

10、显示方式：最大/最小/平均值

★11、防摔：3米

★12、防尘/防水：IP54

13、电池寿命：开启激光和背光时30小时

三、设备必备配置：

1、红外测温仪主机

2、电池

3、说明书

设备2：数字万用表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1、IEC61010-1

二、仪器设备需满足技术指标：

1、显示：4000次计数，每秒更新3次

★2、测量功能：直流电源、交流电压、直流电压（毫伏）、交流电压（毫伏）直流电流、交流电流、电阻、频率、占空比、导通、二极管、温度和电容

3、直流电压量程：4.000V、40.00V、400.0V、1000V

4、直流电压精度：±（0.5%+3）

★5、直流电源最小分辨率：0.1mV

6、交流电压量程：4.000V、40.00V、400.0V、1000V

7、交流电压精度：±（1.0%+3）

★8、交流电压最小分辨率：0.1mV

9、电阻档位：400.0Ω、4.000kΩ、40.00kΩ、400.0kΩ、4.000MΩ、40.00MΩ

10、电阻最高精度：±（0.5%+2）

11、直流电流档位：400.0uA、4000uA、40.00mA、400.0mA、4.000A、4.000A

12、直流电流精度：±（1.5%+3）

13、交流电流档位：400.0uA、4000uA、40.00mA、400.0mA、4.000A、4.000A

14、交流电流精度：±（1.5%+3）

15、温度量程：50°C-400°C、0°C-50°C、-55°C-0°C

16、温度最高精度：±2°C

三、设备必备配置：

1、万用表主机

2、测试引线

3、热电偶

4、电池

5、说明书

设备3：电气安全分析仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

# ★1、IEC60601（GB9706）

2、IEC62353

3、ANSI/AAMIES1：1993

4、VDE751

5、AN/NZS3551

6、IEC61010

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、仪器为手持便携式

2、电压（电源电压）：90VAC-132VACRMS，180VAC-264VACRMS；

量程（可达电压）：0VAC-300VACRMS，准确度±（2%读数+0.2V）；

可当万用表使用进行点对点的电压测试

3、★接地电阻：2线法（可选配4线法）

★测试电流：＞200mA

量程：0Ω-2Ω，准确度：±（2%读数+0.015Ω）；

可当万用表使用进行点对点的电阻测试

4、设备电流模式：ACRMS

量程：0A-20A，准确度：±5%读数±（2个字或0.2A，取较大值）；

5、漏电流：交流+直流

量程：0uA～10.0mA，

准确度：直流电～1kHz，±（读数的1%+（1μA或1LSD，取较大者））

1kHz至100kHz，±（读数的2%+（1μA或1LSD，取较大者））

1kHz至5kHz，±（读数的4%+（1μA或1LSD，取较大者））

100kHz至1MHz，±（读数的5%+（1μA或1LSD，取较大者））

★6、漏电流测试项目：包括对地漏电流、外壳漏电流、导联对地漏电流、导联到导联漏电流、导联绝缘（电源到应用部分）、直流设备、直流应用部件、交流设备、交流应用部件、点到点之间

7、绝缘电阻

量程：0.5MΩ-20MΩ，准确度：±（2%读数+0.2MΩ）

20MΩ-100MΩ准确度：±（7.5%读数+0.2MΩ）

★8、绝缘测试电压：500VAC或250VAC

9、ECG模拟功能：30BPM、60BPM、120BPM、180BPM、240BPM的心率，0.125Hz的方波，2Hz、10Hz、40Hz、50Hz、60Hz和100Hz的正弦波、2Hz的三角波以及30BPM和60BPM的脉冲波

★10、设备通过CE和CSA认证，提供相关证书

★11、制造商通过ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证和ISO9001：2000质量体系认证

三、设备必备配置：

1、电气安全分析仪主机

2、使用手册CD

3、多语言入门指南

4、附件套件

5、适配器

6、便携包

7、电源线

设备4：功率表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

IEC62301

IEC61000-4-7

二、仪器设备需满足技术指标：

1、显示：4.3英寸以上（含4.3英寸）TFT液晶屏

2、可自由设定屏幕显示矩阵列数及常用量测参数值显示

3、测量量程

电压：0～600Vrms

电流（直接输入）：0～20Arms

电流（传感器输入）：50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V

★4、测量带宽：100kHz

★5、测量功能：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位差、频率、电压最大和最小值、电流最大和最小值、峰值因素、积分、谐波测量

6、直流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.2%）

7、交流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

8、有功功率最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

★9、谐波测量：PLL同步法

★10、具有谐波量测功能，量测方式分为柱状比例和列表形式

★11、最大到50次的谐波成分

★12、通讯协议：SCPI

★13、提供USB外围设备接口，用户可将数据保存到外部储存介质

★14、积分功能可计算买/卖电能

15、频率量测功能

★16、内置USB,GPIB,RS232和以太网通信接口

三、设备必备配置：

1、功率计主机

★2、测量治具盒

3、电源线

★4、光盘（含用户手册、通讯协议）

5、USB数据线

★6、30A测试线

★7、10A测试线

★8、上位机程控软件

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |