附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶粘带初粘性试验仪 | 1 | 2000 | 20工作日 | 12个月 |
| 2 | 分液漏斗振荡器（往复式） | 4 | 2100*4=8400 | 30工作日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     胶粘带初粘性试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 2422-1998(2009) 《封箱用BOPP压敏胶粘带》

GB/T4852-2002 《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》

二、胶粘带初粘性试验仪需满足技术指标：

★1、斜面滚球装置由能倾斜20°、30°、40°的倾斜板及其联接结构组成，如图1所示

2、倾斜板采用光滑的硬质平面金属板；

3、助滚段由长100mm以上，厚约25μm的透明聚酯薄膜，在规定的位置粘贴于试片之上而成，助段长100mm；

4、测定段从助滚段下端开始算起，长度为100mm范围内的胶粘面；

5、滚球

★5.1材质 以GCr15轴承钢制造，钢球形状公差和表面粗糙的精度级别应达到GB/T 308规定的等级40以上；

★5.2 滚球的符号与对应的公称直径见表1。

6、倾斜角度0°～60°，角度偏差：±1°；

7、三工位设计。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：一年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

- 供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 交货期为合同签订后20个工作日。

合同包2     分液漏斗振荡器（往复式）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、分液漏斗振荡器（往复式）技术指标：

★1、整机功率60W(6个漏斗)

2、熔丝管 φ6*30，1A

★3、转速范围0-320转/分

★4、振幅200mm

5、定时范围0-120min（或常开）

6、电源:AC220V±10%，频率50HZ±2%

7、使用环境：温度5-45℃，湿度：80%

三、设备必备配置：

1、主机一台

2、振荡适配装置一套（可同时振荡6个500ml分液漏斗）