附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室纯水系统 | 1 | 3.2 | 20工作日 | 两年 |
| 2 | 玻璃瓶偏光应力测试仪 | 1 | 3.8 | 20-30个工作日 | 一年 |
| 3 | 便携大气（恒流）采样器 | 2 | 0.84*2=1.68 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 振动分析仪 | 1 | 1.0 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    实验室纯水系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》

二、技术指标：

★1.产水量：≥60L/h@25℃；

2.	取水流速：1.5-2L/min；

★3.产水水质：电阻率≥18.25MΩ•cm@25℃，水质综合指标符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级、美国ASTM、NCCLS、CAP标准。微生物＜0.1cfu/ml ；脱盐率≥96% ，污染物截留率：离子94-99%；重金属含量(ppb.max): ＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2)＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001；

4.	微电脑全自动控制，独有智能型控制系统、人性化程度更高；

5.	运行状态指示灯，提醒当前机器运行状态；

6.	标配快插式外接设备供水口，方便安装；

7.	储水桶≥100L；

8.	采用原装进口RO膜片，全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命；

★9.配置进口原装冷阴极高效高寿双波长UV灯，有效降解有机物、灭菌。有效寿命可达30000～50000小时；

10.	完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能；

11.	预处理、RO\超纯化组件，用模块化独立组件，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP规范；

12.	纯水管路、接头均获NSF认证；

13.	采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范，ABS塑料机箱，水电分离结构，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害，超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等特点；

14.	独有的超大容量四柱一体超纯化柱组模块，全身柱体采用食品级PP材质，热熔设备一次注塑成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装原装进口电子级UP6150型、半导体级UP6040型核级抛光树脂，出水水质最高可达到18.25MΩ•cm。

15.	在线液显示及监测产水水质电导/阻仪表采用在线电导率仪。

三、设备必备配置

1.	超纯水机一套，同时带有Ⅰ级水和Ⅱ级水两个取水口；

2.	进口UV紫外灯一套；

3.	压力储水桶一个；

4.	备用耗材一套：包括纤维过滤器 20" ×1，AC过滤器 20" ×1，保安过滤器 20" ×1，RO膜组件一套，预纯化柱一套，超纯化柱一套（备注：纯化柱、超纯化柱签协议保存）。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 交货期为合同签订后20个工作日。

合同包2     玻璃瓶偏光应力测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 4545-2007 《玻璃瓶罐内应力试验方法》

二、玻璃瓶偏光应力测试仪技术指标：

1、视域各处的偏振度≥99%；

2、视域至少比被测罐大51mm，起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验；

3、将一块具有光程差为141nm±14nm的四分之一波片插入样品和检验偏镜之间，波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300cd/m2；

4、四分之一波片偏离14nm和应力方向偏离10°，产生的误差不大于8nm；

5、检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之一波片旋转，并能测定其旋转角。

6、能够测量样品尺寸：长200mm×宽200mm×高300mm；

7、检偏镜最上面有旋转角度的测量装置（刻度值为1度，最大测量范围为180度）

8、光程差范围：0～565nm；

9、光程差准确度：±3nm；

10、检测方法：感光色法、塞纳蒙补偿法；

11、光源：LED光源。

三、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

3、质保期：一年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，人为因素除外)，终身维护。

4、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，快递至供应商解决机器故障。

5、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

6、交货期为合同签订后20-30个工作日。

合同包3     便携大气（恒流）采样器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范

二、仪器设备需满足技术指标：

1、流量范围：0.1～1.0L/min（流量为标况值：20℃，101.325kPa）

（1）空载和气体采样（冲击式吸收瓶）流量范围0.1～1.0L/min；

（2）吸附管采样流量范围0.1～0.5L/min；

2、流量指示精度：≤±2.5%；

3、采样泵真空度：≥50kPa；

4、工作温度：-30～55℃；

5、相对湿度：≤85%；

6、噪声：≤55dB；

7、工作电源：AC 220V 50Hz DC 7.4V（专用锂电池充电器）；

8、仪器采用进口薄膜泵，运行平稳，噪音低、寿命长；

★9、采用创新的恒流控制技术，实时显示采样流量，能使仪器长时间运行在所设定的流量值；

★10、采用18×60（mm）断码式带背光中文LCD液晶显示，零功耗，保证低照度下的清晰显示；

★11、实时累积采样体积，并自动换算为标况体积（20℃,101.325Kpa）；

12、仪器采用多功能定时控制模块，采样时间可在1min～99h59min内任意设置，时间控制精确；

13、采用无记忆效应的锂电池，充电前无需放电，电池寿命长，持续放电效果好；

三、设备必备配置：

1、主机                   1台

2、干燥瓶                 2只

3.吸收瓶支架              2只

4.三脚架                  1副

5.充电器                  1只

6.铝合金箱                1只

7.硅胶管                  2根

8.产品说明书              1本

9.产品合格证              1张

合同包4     振动分析仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T10068-2008 《轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》

GB/T2820.9-2002 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分：机械振动的测量和评价》

ISO 8528-9-1995 《Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 9 Measurement and evaluation of mechanical vibration》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、频率范围：10Hz～1000Hz

★2、量程：加速度：0-200m/s2峰值；速度：0-200mm/s有效值；位移：0-2000μm峰-峰值

★3、测量精度：±5%

4、液晶显示屏

5、可以保持测量数值，方便记录

6、可以存储测量数据

7、传感器类型：加速度传感器，灵敏度100mV/g

8、报警：当测量值超出报警值等，有信息提示

9、其他功能：如轴承状态监测、温度测量

- 设备必备配置：

1、主机一台

2、传感器连接线及磁性座

3、满足测试、使用所需的配件

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |