附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相低频抗扰度耦合网络 | 1 | 7 | 90自然日 | 2年 |
| 2 | 管材液压夹具 | 11 | 4.433 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     三相低频抗扰度耦合网络技术要求

一、技术参数指标

- ★符合IEC61000-4-16和GB/T17626.16的标准要求

- 注入干扰频率范围：DC,15Hz～150kHz

- 支持AC注入模式和DC注入模式切换；

- EUT端口最大工作电压：250VAC（线-地）

- ★EUT端口最大工作电流：125A

- EUT端口线数：2线/3线/4线/5线

- 支持EUT端口线数切换；

- ★最大注入电压：300V（长时）

- ★与现有德国FRANKONIA公司的低频信号源PSG-300匹配

二、其他要求

- 交货期：合同签订后90自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时(通常2-4小时）内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包2   管材液压夹具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

需符合的方法标准：

管材的液压试验主要依据的试验方法是GB/T6111-2003(idt ISO1167:1996) 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》

管材爆破试验GB/T15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》

需符合试验的产品标准：

管材产品标准主要有GB/T 10002.1-2003，GB/T 10002.2-2003，GB/T13663-2000，GB 15558.1-2015，GB/T15558.2-2005，CJ/T 123-2004、HG/T 3691-2001、GB/T18998.2-2003等，覆盖所有的塑料压力管道。

二、技术指标：

- ★材质：不锈钢304及以上；不易损坏，95℃水中不生锈；

- ★Ф63～Ф315能承受最大试验压力15MPa时不损坏；配合紧密，密封圈材质为硅胶，密封效果好，能对不圆度较大的管材有良好的密封作用；夹具安装成功率高；各规格尺寸夹具应能保证安装表1规格的试样成功率在75%及以上；

- Ф110及以上至Ф315夹具，应吊装方便，安全；

- 夹具的密封结构与锁紧方式的设计应合理，并提供密封结构与锁紧方式设计图及相关说明；

- ★本次外径型夹具的为GB/T6111-2003标准中A型密封结构；本次内径型夹具的为GB/T6111-2003标准中B型密封结构；

- ★夹紧块设计为镂空结构，保证强度的情况下体现为质量轻，易于搬运及组装操作，同时在加压过程中可对夹具内部密封处实时观察；(需提供镂空结构夹具照片)

7、液压夹具的数量详见表1；

表1

| 序号 | 规格（mm） | 数量（套） | 试样外径允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径Ф63 | 2 | -0.1～+0.8 |
| 2 | 外径Ф110 | 2 | -0.1～+1.2 |
| 3 | 外径Ф160 | 1 | -0.3～+1.7 |
| 4 | 外径Ф200 | 1 | -0.3～+2.0 |
| 5 | 外径Ф315 | 1 | -0.5～+3.1 |
| 6 | 外径Ф60.32 | 1 | -0.32～+0.88 |
| 7 | 外径Ф88.90 | 1 | -0.90～+1.1 |
| 8 | 内径Ф50 | 1 | -1～+1 |
| 9 | 内径Ф100 | 1 | -1～+1 |
| 共计 |  | 11套 |  |
| 备注：各种规格的密封圈按各自申购数量备用3套，共33套； （本文提到的单位套均为一对）。 |  |  |  |

8、液压6mm水线30m；公称压力：15MPa；耐高温100℃；

9、不锈钢试样挂钩与铁链各10个；

10、夹具必须经过抛丸处理，保证卡具表面光洁，美观。

三、合同及验收要求

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.服务承诺：二年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

5.质保期：二年。

6.我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

7.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

8.免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |