附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线综测仪 | 1 | 0.85 | 7自然日 | 1年 |
| 2 | 三相低频抗扰度耦合网络 | 1 | 7 | 90自然日 | 2年 |
| 3 | 空气压缩机 | 1 | 0.65 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    无线综测仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

★GB/T 22450.1-2008 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备

★YD/T 1595.1-2012 2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备

★GB/T 19484.1-2013 800 MHz/2 GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备

二、仪器设备需满足技术指标：

1、★单机内置信令单元，支持GSM/CDMA/WCDMA的信令测试功能；

2、★信号发生单元频段：100kHz到2.7GHz；

3、信号发生单元输出功率（RF2端口）：–130 dBm to –10 dBm@100kHz-2.2GHz，–130 dBm to –16 dBm@2.2GHz -2.7GHz；

4、信号发生单元输出功率不确定度（RF2端口）：<0.6dB@10MHz-2.2GHz，<0.8 dB@2.2GHz-2.7GHz；

5、信号发生单元输出功率重复度：0.1 dB；

6、信号发生单元输出功率不确定度（VSWR）（RF2端口）：<1.2@＜2.2GHz，<1.6dB@＜1.7GHz；

7、★信号接收单元频段：10MHz到2.7GHz；

8、信号接收单元接收功率（RF2，CW波）：–54 dBm to +33 dBm @10MHz-2.2GHz，–48 dBm  to +33 dBm @2.2GHz-2.7GHz；

9、信号接收单元测试功率不确定度（RF2端口）：<0.5dB@50MHz-2.2GHz，<0.7 dB@2.2GHz-2.7GHz；

10、信号接收单元输出功率不确定度（VSWR）：<1.2@＜2.2GHz，<1.6dB@＜1.7GHz；

- 设备必备配置：

1、主机一台

合同包2    三相低频抗扰度耦合网络技术要求

一、技术参数指标

- ★符合IEC61000-4-16和GB/T17626.16的标准要求

- 注入干扰频率范围：DC,15Hz～150kHz

- 支持AC注入模式和DC注入模式切换；

- EUT端口最大工作电压：250VAC（线-地）

- ★EUT端口最大工作电流：125A

- EUT端口线数：2线/3线/4线/5线

- 支持EUT端口线数切换；

- ★最大注入电压：300V（长时）

- ★与现有德国FRANKONIA公司的低频信号源PSG-300匹配

二、其他要求

- 交货期：合同签订后90自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时(通常2-4小时）内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包3      空气压缩机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T13928-2015《微型往复活塞空气压缩机》

二、空气压缩机技术指标：

1、电机功率：≥7.5kW

★2、额定排气压力为：≥0.7MPa

★3、排气量：≥0.9 m3/min（实际容积流量）

4、能效等级不低于3级

- 设备必备配置：

- 排气压力自动装置：空压机应能对排气压力进行超压控制，当最终排气压力高于额定值时，控制装置应能动作防止压力继续升高。该动作的整定值应高于额定排气压力，但低于空压机储气罐上的压力释放装置的起跳压力。

2）安全阀灵敏性：压力释放装置起跳压力的设定应能防止压力释放装置泄漏和不必要的起跳，但不得超过其所保护的最弱系统元件的最高工作压力（制造商所规定）的1.1倍或加0.1MPa，取两者中的较大值。压力释放装置应尽可能靠近被保护的系统元件，且不允许用阀门隔开，其释放能力应保证在最大连续供气条件下，系统元件压力不超过制造商所规定最高工作压力的1.1倍或加0.1MPa，取两者中的较大值。

3）外露旋转件防护：a)保护罩应便于拆卸和安装；

b)防护罩的网孔尺寸或与被防护物体表面的最小距离应保证任何人的手指伸入不会触及被防护物体；

c)防护罩的设计不能影响空压机周围的热空气与环境空气的对流，应保证空压机能够得到足够的冷却。

d)防护罩的刚度应保证任何一个人靠在防护罩上不会使防护罩的变形或位移导致防护罩触及被防护物体。

4）要有空车启动设计，使空压机无负载启动，降压启动电流。

5）要有高低调整脚座设计，适合不平地面。

★6）要有失油停机保护系统，确保机件充分润滑，减少机械损失。

★7）需要配油水分离器，使用压力应满足空气压缩机额定排气压力。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分42分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告或合同为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占4分、验收报告占2分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |