附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B型试验探棒 | 1 | 2300 | 30天 | 2年 |
| 2 | 13号试验探棒 | 1 | 1000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 试验D探针 | 1 | 1500 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 推力试验指 | 1 | 1500 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 爬电距离测试卡 | 1 | 1250 | 1个月 | 1年 |
| 6 | 视频测量仪 | 1 | 4000 | 10自然日 | 1年 |
| 7 | 红外电热灭菌器 | 2 | 2000*2=4000 | 7工作日 | 半年 |
| 8 | 防潮箱 | 1 | 1200 | 14自然日 | 1年 |
| 9 | 磁力搅拌电热套 | 5 | 2000*5=10000 | 14自然日 | 1年 |
| 10 | 超声波清洗器 | 1 | 8000 | 14自然日 | 1年 |
| 11 | 恒温干燥箱 | 1 | 6000 | 14自然日 | 1年 |
| 12 | 试验室超纯水机 | 1 | 2000 | 14自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     B型试验探棒技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB/T16842-2016 《外壳对人和设备的防护  检验用试具》

二、仪器设备需满足技术指标：

GB/T16842-2016标准中图2 试具B的要求

三、设备必备配置：

计量合格证书

合同包2     13号试验探棒技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB/T16842-2016 《外壳对人和设备的防护  检验用试具》

二、仪器设备需满足技术指标：

GB/T16842-2016标准中图9 试具13的要求

三、设备必备配置：

计量合格证书

合同包3     试验D探针技术要求

一、试验D探针技术指标：

1.★（向上、水平、向下）推力1N

2.★各尺寸需符合GB/T16842试具D要求

合同包4     推力试验指技术要求

一、推力试验指技术指标：

1.推力：10N-75N

2.★各尺寸需符合GB/T16842试具11要求

合同包5     爬电距离测试卡技术要求

一、爬电距离测试卡技术指标：

1.需包含以下9个尺寸：1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、6mm、8mm、★10mm

2.★需包含2种形状的爬电距离测试卡：直角和“7”字形

合同包6    视频测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16917.1-2014中球压实验压痕测量

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测量放大倍数600倍；

2、测量精确度到0.001mm；

3、能够通过采购方指定计量机构计量。

- 设备必备配置：

1、测量仪主机一台；

2、测量软件一套。

合同包7    红外电热灭菌器技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

满足实验室接种针接种环灭菌

二、 技术指标：

*1.加热最高温度:≥830℃；

*2.功率：100W；

*3.加热器长度: ≥88 mm；

*4.加热器最大口径: ≥37mm；

*5.后置式6个接种针插孔；

6.电源：220V；

7. 全金属外壳，不锈钢加热器外罩,永不锈蚀；

8. 可在厌氧环境下使用；

9.用红外线热能灭菌, 适用于接种环/接种针及管口/瓶口等物品高温灭菌；

注：*参数必须符合

三、 设备必备配置：

1台主机

合同包8   防潮箱技术要求

一、防潮箱仪器设备需满足参数：

- ★箱体容积≥72L；至少一面为玻璃门，方便观察内部情况；

- 全自动高效静音除湿，空转2-3小时即可达到至低湿水平（30%以下）；具有机械或电子显示的湿度表；湿度指示稳定，与除湿机芯分离。

- 不结霜、不滴水、不防潮、无热效应，且吸湿时免通电，无异味、无潮污染、免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气，极省电。

- ★箱内具备托盘支撑架，可自由调节托盘之间的距离，托盘也可拉出和推入。箱体配备有至少两个托盘。

- 合同包9  磁力搅拌电热套技术要求

- 一、磁力搅拌电热套仪器设备需满足参数：

- 采用电热套加热，表面最高温度在350-600℃之间。加热速度以1000mL的水计不大于15分钟。

- 可对50-1000ml标准圆底烧瓶进行加热搅拌。

- 采用直流无刷电机，性能稳定，噪音小，可无极调速（磁力搅拌转速），转速0-2000转/分。

- 外壳采用一次性形成阻燃材料，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。

- 具备显示面板，具备转速显示功能，可设定和显示所需的加热温度。

- 可扩展外连热电偶，进行控温加热。

- 合同包10    超声波清洗器技术要求

一、超声波清洗器技术参数要求：

- ★容量：≥27L

- 仪器尺寸：≤700×520×330（mm）；

- 内槽尺寸：≥500×300×175（mm）；并具备相应的不锈钢网篮；

- 主机：机身耐腐蚀ABS，内槽304不锈钢；

- ★静音设计，具有降音盖，工作噪音低于60dB；

- 超声频率及功率：40kHz，700W，1-99%功率可调（99%功率即为全功率工作）；内置扫频功能；

- ★加热控制：室温-80℃可调，加热功率≥800W，水温实时显示；

- 智能记忆：工作参数断电或关机自动记忆；

- ★时间设置：0-99*2*99（约20000）分钟，连续可调，剩余时间实时显示；

- 可连续72h工作；

- ★控制方式：按键+3寸LCD液晶屏，实时中文状态显示；

- 合同包11    恒温干燥箱技术要求

- 一、恒温干燥箱备需满足技术参数要求：

- ★温度范围：RT+10～260℃；调节精度：±1.0℃（210℃）；分布精度：±2.5℃（210℃）；传感器： K型热电偶；

- ★内部表面材质：SUS304不锈钢板；外部表面材质：冷轧钢板，表面具有耐药品性涂装；内部容积：≥25L；

- 加热器：不锈钢加热管；断热型材：玻璃纤维；

- ★拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；

- 循环方式：强制风循环；

- ★在箱体上方具备两个排气口；

- 温度控制方式：PID；

- 设定温度和测定温度由不同颜色或者不同样式显示，以示区别；

- ★具备定时功能，定时范围1分～99小时59分以及100小时～999小时50分；具备定值运行、自动停止运行、自动开始运行功能；

- 不锈钢冲压网板2件；层板承重大于等于10kg/层；层板最大层数：≥5层；层间距不小于30mm

合同包12    试验室超纯水机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2423系列标准试验用水

二、仪器设备需满足技术指标：

出水的电导率应小于20μS/cm

- 三、设备必备配置：

试验室超纯水机一台