附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能门体试验设备 | 1 | 4.9 | 60自然日 | 1年 |
| 2 | 超声波测厚仪 | 1 | 3 | 30自然日 | 2年 |
| 3 | 开关机械特性测试仪 | 1 | 4 | 30自然日 | 2年 |
| 4 | 锯床 | 1 | 2.3 | 15自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    多功能门体试验设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 17565-2007 《防盗安全门通用技术条件》

GB 12955-2008 《防火门》

GB/T 14155-2008 《整樘门 软重物体撞击试验》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、设备应具备符合GB 17565-2007标准规定的软冲击试验、防闯入试验、悬端吊重试验、撞击障碍物试验的功能；同时具备符合GB 12955-2008标准规定的可靠性试验的功能和GB/T 14155-2008标准规定的软重物体撞击试验。

2、可满足规格宽0.6米-2.2米、高1.0-2.4米的门体试验；

3、设备整体可拆分组装。

4、设备框架横梁可沿上下、立柱可沿左右方向电动调节及锁止；

★5、软冲击试验可实现自动捕捉、提升、释放、计数，摆杆、刚性绳索长度1500mm±500mm长度可调，沙袋重量30kg（预留开口），可适应不用规格的产品；

6、试验门体约束系统应有针对性设计，可有效解决门体试验时固定不牢固的问题；

7、启闭试验可自动计数0-9999次，试验完成自动停机；

8、可将本院原有防火门可靠性试验架的零配件利用到新设备上。

- 设备必备配置：

1、四立柱框架一套；

2、电气控制系统一套；

3、GB17565-2007标准规定悬端吊重试验组件一套，包括：100kg砝码（可分多个），吊重支架；

4、GB17565-2007标准规定撞击障碍物试验组件一套。包括：10kg砝码、限位器、滑轮、绳索；

5、软冲击试验总成一套，包括：滑轮、刚性绳索、吊臂摆杆、沙袋；

6、可靠性试验组件一套,满足气动配件使用的的空压机一台。

合同包2     超声波测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、无损检测，能在不刮漆的情况下直接测出双面喷漆的钢板的厚度；

★2、可测厚度范围：0.5•mm～20•mm；标准分辨率：0.01毫米；

★3、机壳：防撞击、防水、机壳上的接口密 封。设计符合IP67标准。

4、探头频率：

高穿透（单晶选项）：0.50•MHz～30•MHz（–3•dB）

5、材料声速范围：0.508•mm/μs～18.699•mm/μs

★6.提供测试样品视频：先用游标卡尺测量1.0mm或1.5 mm厚的双面喷漆钢板，再用超声波测厚仪测量该喷漆钢板厚度，以及测量该喷漆钢板刮去双面漆时的厚度，并显示测量值。

- 三、设备必备配置：

提供一个至少2GB 的可插拔MicroSD存储卡

合同包3    开关机械特性测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

- 可以测量高压开关合分操作特性参数：测量时间、速度、行程、线圈电流、线圈电阻、输出电源

- 时间： 量程 16000.0ms，最小分辨率0.1ms，精度 ≤ 0.1％±1 ms

- 速度： 量程 20.00m/s，最小分辨率0.01m/s，精度≤ 1％±0.01 m/s

- 行程测量：0-1000 mm，最小分辨率0.1mm，精度≤1％±0.1 mm

- 线圈电流： 量程 30.00A ，分辨率 0.01A，精度≤ 1％

- 线圈电阻： 量程 27.0KΩ，分辨率 0.1Ω，精度≤ 1％

- 输出电源：DC0-270V数字可调/20A，分辨率 1V，误差≤ 1％。

- 触发方式：内触发、外触发、传感器触发。传感器触发方式可以对手动分合的断路器进行特性试验，如电杆柱上的手动分合开关

- 主机大屏幕、直透式、宽温带背光液晶，对比度电子调节。完善的全中文菜单提示操作，开关动作一次，显示所有数据及波形图谱

- 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间；USB接口用于数据转移和程序升级

- 具有强大的数据分析功能，能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。 内置快速微型打印机，打印所有数据及图谱

- 设备应自带高频直流电源，适用于多油、少油、真空、SF6、GIS等国内外各种电压等级高压开关的动作特性测试，同时也可以进行开关的低电压试验和重合闸试验。

- 三、设备必备配置：

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 一台 |  |
| 专用测试线 | 一套 |  |
| 三芯电源线 | 一条 |  |
| 保险管2A | 5支 |  |
| 合格证/保修卡 | 一张 |  |
| 装箱单 | 一张 |  |
| 操作手册 | 一本 |  |
| 打印纸（热敏） | 10卷 |  |
| 出厂检测报告 | 一份 |  |
| 需配备拉杆箱，装该设备 | 一台 |  |

合同包4    锯床技术要求

- 一、锯床的工作环境和电源：

1.温度：0~40度。

2.湿度：相对湿度90%以下。

3.电压380V，50Hz。

二、主要技术性能及配件：

1. 结构：双立柱

2. 切削范围(mm)：10-300

3. 传动要求：采用涡轮蜗杆、不锈钢材质锯带。

4. 锯带线速(m/min)：不窄于30～65，不少于3档。

5. 工作夹紧方式：液压

6. 主电机功率(kw)：不小于2.0

7. 外型尺寸(mm)：不超过1750×900×1600（长×宽×高）。

8. 另配锯带俩条。

9. 冷却液一瓶5升。

10.46号抗磨液压油一桶30公斤。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |