附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录仪 | 4 | 2300×4=9200 | 20自然日 | 2年 |
| 2 | 智能温湿度表 | 8 | 500×8=4000 | 20自然日 | 2年 |
| 3 | 实验室门禁及监控系统 | 1 | 9600 | 20自然日 | 1年 |
| 4 | 水浴锅 | 1 | 9200 | 15自然日 | 1年 |
| 5 | 振动测量仪 | 1 | 3000 | 30自然日 | 1年 |
| 6 | 超声波清洗仪 | 1 | 8000 | 30自然日 | 1年 |
| 7 | 自然对流恒温培养箱 | 2 | 9000*2=18000 | 30自然日 | 1年 |
| 8 | 工业除湿机 | 1 | 5000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     温湿度记录仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院温湿度记录仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3温湿度记录仪用于监测并记录试验室的环境温湿度。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．技术指标

2.1温度测量范围：-40℃~85℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：外置温湿度一体化探头；

2.8数据可存储。

二、设备必备配置：

3.1 温湿度记录仪          4台

合同包2     智能温湿度表技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院智能温湿度表项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3智能温湿度表用于监测试验室的环境温湿度。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．技术指标

2.1温度测量范围：-20℃~70℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：NTC/湿敏电容/数字传感器。

二、设备必备配置：

3.1 智能温湿度表       8台

合同包3     实验室门禁及监控系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、技术指标：

1.指纹容量不小于1500个，记录容量不少于80000条；

2.按键方式：4*4机械按键（含门铃按键），含门磁、报警、开锁、出门开关、多种验证方式；

3.标准以太网接口(10/100 Mbps)；接口既可外接读头也可做为门禁读头使用

4.分辨率≥220*176；

- 设备必备配置：

1.UPS电源箱两台；

2.磁力锁、指纹读卡器含出门按钮两套；

3.监控摄像机含支架+电源一套；

4.网络线及其交换机一套；

四、其他要求

1.设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2.中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2-4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2-4天内工程师必须到现场维修。

合同包4    水浴锅技术要求

- 技术参数要求：

- 1、不锈钢加热盘管，不锈钢內槽。设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路防护等级为IP43。

- 2、★ 具备低液位报警功能，当液位低导致可能的干烧情况时，仪器会报警并自动切断电源从而防止干烧。具备高低温极限温度报警功能：可设定实验室高温及低温限值，当温度超过设定限值时，自动报警，提醒操作者异常情况。当浴槽超过最高可到温度（100~110℃）时，仪器自动报警并切断电源以保证安全。

- 3、★控温范围：RT+5~99.9℃，温度分辨率为0.1 ℃，温度稳定性±0.2℃，仪器具备显示屏，可显示设定温度及实际温度；同时具备校准功能，可自行完成温度校准。

- 4、★槽开口尺寸大于等于：35*25（cm*cm），深度不小于12cm。最低可工作充液高度为1cm，可方便放置恒温各种小型或低矮器皿。

- 5、★加热功率大于等于1.5kW，可迅速升温到所需温度。

- 6、具备底部放水阀，方便放液；配置双列六孔，孔位盖使用高质量的塑料变径圈。

合同包5      振动测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》

二、技术指标：

- 1、测量范围：

加速度    0.1～199.9m/s²（峰值）

速度      0.1～199.9mm/s（真有效值）

位移      0.001～1.999mm（峰一峰值）

- 2、频率范围：

加速度    10Hz～1kHz和1kHz～10kHz

速度      10Hz～1000Hz

位移      10Hz～1000Hz

- 3、精度：（读数值的±5%）±2个字

- 4、显示： 3位半液晶显示。

- 5、保持关断功能：松开按键，测量值保持并自动关机。

- 6、信号输出：最大峰值2V（AV）

- 7、电源：一节9V（6F22）

- 8、外形尺寸：186x70x32mm

- 9、重量：约300克（含电池）

- 三、设备必备配置：

1、主机一台（含电池）

合同包6    超声波清洗机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

- 1、静音：机身采用流线型ABS外壳材质，耐腐蚀、降噪；内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于60分贝；

- 2、操作：微电脑智能模式；

- 3、显示：采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示；

- 4、界面：中英文两种，可随意切换；

- 5、超声功率：700W，可以1-99%任意调节（由于屏幕受限，99%功率即为全功率工作），可以阶段反复运行。

- 6、超声频率：40KHz（默认40KHz,另有25/28/33/50KHz可选），适用不同清洗要求，彻底解决清洗盲区；

- 7、温度：加热功率≥800W，室温-80℃可调，实时显示；

- 8、定时：0~99*2*99（20000）分钟，连续可调，剩余时间实时显示；

- 9、注/排水：全自动注、排水控制，可以编程设置；

- 10、智能记忆：工作参数断电或关机自动记忆；

- 11、电路：内置扫频功能，工业级板件，可连续72h工作；

- 12、槽体：加食品级不锈钢SUS304，耐酸耐碱防腐蚀、外形美观，科技质感；

- 13、手动模式：可设置温度、时间，超声功率、频率，有液位传感器，可实现一键式注水、排水，可以两种不同超声功率连续工作。如，可99%超声功率工作半小时（可设置1-99min），自动切换为50%超声功率继续工作半小时（可设置1-99min）。

- 14、全自动模式：可一键实现自动“进水-工作-排水”；可设置温度、时间、功率、频率，实现不同时间（1-99min）以不同功率（1-99%）在频率F1工作重复（1-99次），并可设置排水时间，组合成不同换水模式（有清洗液时，可逐步减少清洗液浓度）。

- 15、容量≥27L

- 三、设备必备配置：

- 随机附件；使用说明书1份，保修卡1份；合格证1份;

- 仪器专用提篮1套；进出水橡胶管及转接头1套，加热及显示系统1套；

合同包7    自然对流恒温培养箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4789全系列微生物菌检项目

二、技术指标：

1.★设计紧凑，体积更小，节约实验室使用空间
2.三面加热机制确保最好的温度均匀性和精度
3.★内胆采用耐腐蚀抗指纹#304不锈钢内胆，内胆四周采用大圆角过渡连接易于清洁
4.内部玻璃门可以安全观察样品且不影响温度
5.★采用可调节、易于拆卸的隔板，并且有氟龙涂层线隔板

6.直观和易于使用的控制面板：两个按钮和一个旋钮
7.★数字Fuzzy&PID控制系统实现优越的温度精度，通过Jog Dial输入控制面板可以设置锁定模式，声音报警、错误状态和定时结束提示，
8.★RS232接口与PC机连接用于监测和导出数据
9.温度控制范围从室温＋5℃至70℃
10.★过温、过流保护、传感器误差的检测
11.容量155升
12.温度控制范围：室温+5℃～70℃，
13.★波动±0.2℃在37℃,±0.3℃在50℃
14.★均匀性±0.6℃在37℃,±1.0℃在50℃
15.传感器类型：PT100
16.温度分辨率：0.1℃-显示、0.1℃-控制
17.★温度控制精度：±0.1℃
18.★加热时间：30分钟到37 ℃；40分钟到50 ℃
19.★温度恢复时间：（开门30秒钟后）；10分钟到37 ℃；15分钟到50℃
20.★控制器数码Fuzzy控制(旋+按)，数码背光液晶显示器，定时99小时59分钟±1分钟变量
21.内门：1个内部钢化玻璃门
22.★通风孔：ISO40通风孔，孔径可随机调节大小
23.★安全：过热保护，过电流保护，传感器错误检测
24.内胆采用耐腐蚀抗指纹不锈钢 (#304)，外壳采用优质碳素钢静电喷涂
25.尺寸(w*d*h)内部 550*474*600，外部700*660*906
26.净量：71Kg
27.包装尺寸 (w*d*hmm)796*775*1083
28.毛重(kg)78kg
29.功率消耗500W
30.耗电量：99Wh在37℃，212Wh在50℃
31.电源：单相, AC120V, 60Hz或AC230V, 50/60Hz

- 三、设备必备配置：

1、主机1台

合同包8   工业除湿机技术要求

技术要求：除湿量大于120L/D