附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频测试桌 | 1 | 4.9 | 30自然日 | 3年 |
| 2 | EMC整改探头套件 | 1 | 2.9 | 90自然日 | 1年 |
| 3 | 变频电源 | 1 | 2.9 | 90自然日 | 1年 |
| 4 | 不间断电源 | 2 | 2*2=4 | 90自然日 | 1年 |
| 5 | 视频监控系统 | 2 | 2.9*2=5.8 | 30自然日 | 1年 |
| 6 | 光源频闪分析仪 | 1 | 4.9 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     高频测试桌技术要求

一、技术指标：

1、★满足CISPR16有关EMC测试设备要求

2、★尺寸：500mm（L）/500mm（W）/700mm（H），尺寸误差：±5mm

3、★材质应为低反射材料制作，相对介电常数εr≤1.4，能提供相关检测报告。

4、★承重＞100kg

5、抗压强度：3kg/cm2

6、闭孔率：≥93%，吸水率≤2%。

7、★配合高频测试桌用辅助高速CAN光电收发器两套：

1）满足ISO11452-2、ISO11452-4标准要求，可抵抗连续波辐射200V/m，雷达波辐射600V/m，大电流干扰电平200mA；辐射骚扰、传导骚扰场强值低于CISPR25等级5至少6dB。

2）最大传输速率：1Mbps（完全兼容ISO11898-2:2016）

3）光纤类型：单纤，ST接口，多模62.5/125μm。

4）总线连接头：D-Sub9母座（Pin2接CAN_L/ Pin7接CAN_H）

5）总线终端电阻（RTH/RTL）：可通过开关选择60Ω/120Ω/∞

6）CAN_H/CAN_L对地电容：可通过开关选择22pF/47pF/220pF/470pF/∞

7）静电防护：可抵抗静电电压30KV，并可通过开关选择30KV/无防护。

8）工作类型：设备由内置电池供电，充满电后连续工作时间大于24h。

9）设备具备内置电池电量检测功能，外部可通过指示灯显示电池电量。

10）产品配置：主机两对，硬质材料包装外壳两个，20米光纤两组、转接头两对、充电器两个等。

合同包2     EMC整改探头套件技术要求

一、技术指标：

1、★含磁场探头和电场探头，且是无源的。

2、★频率范围：30MHz-6GHz。

3、★含一根长度1米的SMA-SMA线缆。

4、具有高灵敏度，且分辨率需覆盖高、中、低。

5、可用于检测布线、IC管脚、EMC元器件等区域和PCB单元板表面垂直发射的磁场和电场的分布和方向。

6、为保证携带方便及运输安全，需提供便携箱1个。

7、★配合整改探头用辅助前置放大器：

（1）采用电源适配器供电，电源电压：12Vdc

（2）频率范围：100kHz-6GHz

（3）增益：30dB

（4）噪声系数：3dB

（5）产品配置：前置放大器1个、电源适配器1个和便携箱1个

合同包3     变频电源技术要求

一、变频电源技术指标：

1、★输出容量：10kVA

2、电路方式：GBT / SPWM脉宽调制方式

3、输入电压：220V±15%，输入频率：50Hz±3Hz或60Hz±3Hz

4、输出特性

1）输出相数：单相，输出电压：低档5V ~ 150V （L-N），高档10V ~ 300V（ L-N）

2）★输出频率：50Hz、60Hz固定，47 ~ 63Hz可调	，2F（2倍频），4F（4倍频），标配400H，频率稳定率：≤0.01%

3) ★负载稳定率：±1% （线性负载）

4）★波形失真度：2%（线性负载）

5）分辨率：频率0.1Hz，电压0.1V，电流0.1A

合同包4    不间断电源技术要求

一、不间断电源技术指标：

1、结构：工频不间断电源

2、★为保证产品性能稳定性，后备蓄电池与不间断电源为同一品牌。

3、输入特性：

1）电压范围 (Vac) ：165～280

2）频率范围 (Hz) ：50±10%

3）相数：单相三线

4）油机跟踪功能：对发电机频率在45～55Hz内跟踪同步

5）电池电压 (VDC) ：192

4、输出特性：

1）★功率 (VA) ：10000

2）电压 (Vac) ：220±1%，隔离变压器输出

3）频率 (Hz)： 50±0.5%（电池模式）

4）波形：正弦波，THD<3%

5）★过载能力：115%以下负载长期运行，125％负载持续10min。

5、整机效率：≥91%

6、通信功能：RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通讯协议。

7、报警功能：电池低压，市电异常，旁路异常，UPS故障, UPS过载

8、★电池检测功能：MMBM新型多模式充电电池监控管理功能，当电池异常时将自动告警并判断电池好坏(提供证明文件，原件备查)

9、★所投产品入围最新一期政府节能产品采购清单，有绿色之星产品认证证书，并提供相关证明。

10、产品配置：主机一台，后备蓄电池16个（单个容量为38A），电池箱一个。

合同包5     视频监控系统技术要求

一、技术指标：

1、★干扰水平低于CISPR22 B级限值20dB，10kHz～40GHz范围内耐受持续场强200V/m和瞬间场强600V/m。

2、★支持全天刻录，配置U盘接口，可拷贝出录像数据。

3、★采用光纤传输，支持自动及手动聚焦、变焦（36倍光学变焦，16倍数字变焦）。

4、云平台支持远程操控，水平可调视角不低于：0°～180°，俯仰可调视角不低于0°～90°。

5、摄像头分辨率≥1080P，有效像素≥200万。

6、★监控系统具有移动侦测功能，侦测区域内画面异常时，监控系统能自行识别并发出报警，且支持四通道画面扩展。

7、产品配置：超高清变焦摄像头1台、旋转云台1台、摄像头及云台控制器1台、光纤线缆（包含接口和连接器）1套、木质三脚架或墙面支撑固定架1套、电源配置盒1个、航空包装箱1个等。

合同包6   光源频闪分析仪技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T9473-2017《读写作业台灯性能要求》、CQC1601-2016《视觉作业台灯认证技术规范》

IEEE Std1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康危险调制电流方法》、CEC法规JA 10、CIE TN:006、NEMA 77、能源之星Lamps V2.1等最新标准。

- 仪器设备需满足技术指标：

设备配备快速光度探头，可捕捉快速变化光源的精细波形，而且能实现8个数量级的动态范围，适用于各种调光等级的测量。设备采用可拆卸平板电脑作为人机窗口，无需电脑即可独立操作，而且能远程无线操控和查看数据,既可用于实验室级验证测量，也能用于现场评估光源频闪。

- 采样速率最高达100kHz，满足现有各种标准需求；

- 精密光度探测器达到国家一级标准要求（标准级可定制）；

- 照度测量范围：0.1 lx～200,000lx，适用于绝大多数调光照明产品；

4、大容量内存，且采样与传输同时进行，克服了传统RAM存储空间有限的问题，在一定条件下实现无限采样；

5、搭载可拆卸的平板电脑，可远程通过平板实现无线操控和数据传输。

- 可测量参数:

1）光波动的时域和频域分析图；

2）基准频率、闪烁百分比（PF）、闪烁指数（FI）、调制深度（MD）；

- Pst （符合IEC、NEMA 77、能源之星Lamps V2.1等最新标准）；

4)SVM（符合CIE TN:006、NEMA 77、能源之星Lamps V2.1等最新标准）；

5)调制百分比（符合CEC法规JA 10）；

6）Mp （符合ASSIST推荐以及能源之星Lamps V2.1等最新标准）；

7)软件可根据相应标准判别频闪危害等级。

三、设备必备配置：

1、光源频闪测量仪  1台；

2、光源频闪测量软件1份。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |