附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均质袋开袋器 | 6 | 500*6=3000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 红外电热灭菌器 | 5 | 1200*5=6000 | 30天 | 1年 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 1 | 5000 | 1个月 | 2年 |
| 4 | 恒温水浴锅 | 1 | 5000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  均质袋开袋器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

- 技术指标：

- ★高复合材质支架，柔韧性好

- ★简易设计，经济实用

- ★一体成型，无需拆卸，易清洗

- ★俩侧开口，可悬挂专用移液器

- ★易打开袋口，方便添加与吸收，操作便捷

- ★有效避免因接触袋内而造成的污染

- ★适用于400系列均质袋的开口操作

- ★方形底座设计，放置天平称量更稳固

- 设备必备配置：

合同包2   红外电热灭菌器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

- 技术指标：

1、接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯 ;

2、加热孔内温度可达到 825℃以上，杀菌只需要 5 到 7 秒 ;

3、体积小，重量轻，操作简便；仪器美观、易清洁，使用寿命长 ;

4、该装置可以用于厌氧室中 ;

5、在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染 ;

6、长时间工作自动熄灭功能，大幅度延长使用寿命。

7、功率:400w

8、加热区总长度：100mm

9、最大消毒物品外径：35mm

- 设备必备配置：

合同包3  恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

通用设备

二、恒温水浴锅技术指标：

2.1、工作室尺寸:500*300*110mm/

2.2、水浴锅排列:双列六孔
2.3、工作室材质:不锈钢内胆/

2.4、控温范围:室温+5℃~100℃
2.5、温度波动:±0.5℃/

2.6、消耗功率:1500W
2.7、电源电压:220V-50Hz

三、恒温水浴锅必备配置：

3.1 水浴锅          1台

合同包4  恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

通用设备

二、恒温水浴锅技术指标：

2.1 不锈钢加热盘管，不锈钢內槽。设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路防护等级为IP43。

★2.2具备低液位报警功能，当液位低导致可能的干烧情况时，仪器会报警并自动切断电源从而防止干烧。具备高低温极限温度报警功能：可设定实验室高温及低温限值，当温度超过设定限值时，自动报警，提醒操作者异常情况。当浴槽超过最高可到温度（100~110℃）时，仪器自动报警并切断电源以保证安全。

★2.3 控温范围：RT+5~99.9℃，温度分辨率为0.1 ℃，温度稳定性±0.2℃，仪器具备显示屏，可显示设定温度及实际温度；同时具备校准功能，可自行完成温度校准。

★2.4 槽开口尺寸大于等于：20*25（cm*cm），深度不小于12cm。最低可工作充液高度为1cm，可方便放置恒温各种小型或低矮器皿。

★2.5 加热功率大于等于1.5kW，可迅速升温到所需温度。

2.6 具备底部放水阀，方便放液；配置1列2孔，孔位盖使用高质量的塑料变径圈。

三、恒温水浴锅必备配置：

3.1 水浴锅          1台