附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E14灯座量规 | 1 | 2.50 | 30自然日 | 两年 |
| 2 | 实验室净水系统 | 1 | 4.70 | 30自然日 | 两年 |
| 3 | 真空泵 | 2 | 0.98 | 15自然日 | 一年 |
| 4 | 酶标仪 | 1 | 3.50 | 30自然日 | 两年 |
| 5 | 大米加工精度测定仪 | 1 | 3.50 | 30自然日 | 两年 |
| 6 | 马弗炉 | 1 | 3.50 | 30自然日 | 两年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  E14灯座量规技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1483.1-2008《灯头、灯座检验量规 第1部分：螺口式灯头、灯座的量规》

GB/T 20144-2016《带灯罩环的灯座用筒形螺纹》

二、仪器设备需满足技术指标：

- E14灯座通规  GB/T 1483.1-7006-25-7。

- E14灯座止规  GB/T 1483.1-7006-26-4。

- E14接触性能规 GB/T 1483.1-7006-30-2。

- E14防意外触电规 GB/T 1483.1-7006-31-5。

- E14烛型接触性能规 GB/T 1483.1-7006-30A-1。

- E14外螺纹通规 满足GB/T 20144(IEC 60399)标准图1要求尺寸的5种规格。

- E14外螺纹止规 满足GB/T 20144(IEC 60399)标准图1要求尺寸的5种规格。

- 设备必备配置：

1、E14灯座量规1套(详见二、技术指标的要求)

合同包2   实验室净水系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JB/T 2932-1999《水处理设备  技术条件》

二、技术指标：

★1、产水量（25℃）：≥3000L/h，出水压力≥0.3MPa；

★2、出水指标：颗粒物（＞0.01μm）＜1/ml；微粒和细菌去除率＞99%；

回收率：≥95％（原水利用率）；

3、采用微电脑PLC集中控制，相关设备通过液位联锁实现自动运行，具备自动功能（自动制水、自动冲洗、缺水/水箱满水自动停机等）；

4、执行机构的设计采用标准化、通用化、系统化零部件，便于拆装、更换、清洗零件；

★5、系统主体机箱及主要部件均采用304及以上不锈钢材质，防潮防锈，结构布置紧凑，占地面积小，有效节约空间；

★6、整机表面要求光洁、平整，内部各部件密封性能好，带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻＞100 MΩ（提供技术文件支持）；

7、系统能耗低，运行可靠，供水管路封闭，出水水质稳定；

8、系统设计经济合理，耗材寿命长，制水成本低廉；

★9、整机电路系统采用最先进电磁兼容技术，带电线路和外壳间承受50Hz、1250V，2min以上的耐压试验，抗干扰能力强（提供技术文件支持）；

10、系统设计可全自动控制运行与手动操作随时切换，以便特殊情况下设备仍能正常运行；

11、制造商在福建设有分公司及专业售后人员（需提供相关证明），保障售后服务的及时性。

三、设备必备配置：

1、全自动控制304及以上不锈钢多介质过滤器：1套；

2、全自动控制304及以上不锈钢活性炭过滤器：1套；

3、带压力监测304及以上不锈钢大流量精密过滤器：1套；

4、全自动液位控制304及以上不锈钢水箱：1套；

5、全自动304及以上不锈钢恒压输送系统：1套；

6、大流量超滤系统：1套；

7、压力稳定系统：1套；

四、合同及验收要求

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训；

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作；

4、质保期：整机贰年内免费维修(包含所有配件、耗材的更换及差旅费)，终身维护；

5、中标方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修；

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇；

7、免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务，本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包3  真空泵技术要求

- 品目1  真空泵

- 用于搭配6孔锈钢溶液过滤器使用；耐受少量的丙酮、乙醇。

- 转速：≥1550rpm。噪音≤60dB。

- 无油双活塞设计免维护，铝外壳散热快，使用寿命长。

- 最高真空度达到-0.1MPa，接近于真空。

- 最大空气流量：120L/min。

- 最大转速：1550rpm。

- 电压：200-240V。

- 可加装负压表及流量调节阀。

- 品目2  真空泵

- ★1. 用于真空干燥箱的抽气；油雾少，具备一定的抗化学腐蚀能力；强耐水蒸气能力。

- 2. 功率：≥300W; 噪音≤60dB；小体积，便于携带。

- 3. 油泵；具有防喷油设计，密封性能好 ,关机后油不会回流。

- ★ 4. 最低真空度：2.5×10-2mbar。

- 5. 最大抽气速度：120L/min。

- 6. 具有圆形油位显示窗，可以方便观察油位。

- ★7. 配有气镇，可以抽除一定数量的可凝性气体。

- ★8. 电机配有过载保护，密封式电机（IP54）。

合同包4  酶标仪技术要求

一、用途

可用于酶联免疫法测定真菌毒素。适用于市售试剂盒48孔板及96孔板。

二、技术参数

★ 1. 波长范围包含：400-850nm；标配中包含405nm、450nm、490nm、630nm四片标准滤光片。可选配其他波长，最多可装载至少12片滤光片；光源为卤钨灯。

★ 2. 测量范围包含： 0.000-4.000Abs（450nm）；分辨率：0.001Abs或更低；

★ 3. 满足JJG 861 中I类的计量性能要求。

4． 具备振板功能，可调节振板强度，振板时间包含0-180秒可调。

5.采用大屏液晶屏显示，屏幕大小不小于10寸。

★ 6. 操作可使用触摸屏输入及可显示结果读数，也可外联计算机进行操作；并具备专门的PC端酶标仪分析软件。

7. 酶标仪分析软件包含数据处理，曲线拟合，阈值判断、质控评价、数据库管理、以及自定义报告单格式功能。并适合安装于WindowsXP、WIN7、WIN8或WIN10中文操作系统。

★ 8. 外联计算机接口包含：USB 和 Wifi 两种连接方式。

9. 单机测量结果储存量≥100组；PC端软件测量结果组数不受限制（和配置的PC端的硬盘容量大小相关）。

10.单机测量程序储存量≥100组。

三、配置要求

1、主机1台；

2、PC端工作站  1套；以及与酶标仪主机相连的相关电缆线接收器等。

3、电动8道移液枪一支；量程包含20μL-320μL，可电动连续分液。

合同包5  大米加工精度测定仪技术要求

- 用途

★ 用于大米加工精度的检测。符合GB/T 5502-2018《粮油检验 大米加工精度检验》的要求。

- 技术参数

★ 1. 测量项目：留皮率、完整米粒数、碎米率、完整粒留皮程度；结果显示可直接显示①留皮程度判定结果、②完整粒分类、③留皮程度分布直方图、碎米率。

★ 2. 检测样品量：≥12g。

- 具有自动识别分割大米大米功能，无需做特殊的样品排列。

- 4. 检测时间：从染色到得到结果≤10分钟，从图像采集到显示所有结果的测定时间≤40秒；

- ★5. 有标准检测曲线，不需要人为对软件参数进行设定；采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理；采用图像扫描采集方式；扫描仪光学分辨率应不低于9600×9600dpi。

- 6. 可保存检测的原始图，每一粒米有单独判定编号，可分类显示不同检测项的样品外接矩形或轮廓。

- 7. 可按“序号”、“面积比”、“长度”等参数的勾选项做自动分类排序，也可按类别输出分割后图像。

- 8. 具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别或重新判定。

- ★9. 可提供数据输出选择方式，可以通过历史查看界面，根据要求输出检测结果，在Excel软件中对数据进行统计分析。结果显示应清晰简单明确。

- 可实施结果数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理,对于检测样品的原始图像和分类排列图像也可显示和输出。

- 配置要求

- 1. 大米加工精度扫描仪             1台；

- 2. 大米加工精度分析工作站（含打印机） 1套；

- 3. 微型结果打印机   1台；

- 4. 染色器具     2套。

合同包6  马弗炉技术要求

- 一．技术参数

★1、使用温度范围包含：100℃—1100℃；从室温到最高温度到达时间：不大于90分钟；炉温偏差不超过±2℃（103℃）、±10℃（550℃）；炉温均匀度不超过±5℃（550℃）；炉温稳定度不超过±4℃（550℃）；

★2、炉体容积在10-15L之间，炉体内腔高度不低于15cm，宽度不少于30cm。

★3、具备定值运行和程序运行功能。具备程序控温系统，可实现自动程序性升温降温，一个自动程序中包含至少15段的升/降温曲线。控温方式为：微电脑PID控制。具备温度输出端，可连接电脑，输出温度变化情况。

4、炉体材料：陶瓷纤维；外箱体材料：不锈钢或带表面耐腐蚀材料涂装的冷轧钢板。

5、具备冷却风扇，可以比自然降温更快的将炉温降下来。

6、具备显示数码装置，可显示设定的温度、设定的时间、和实时温度以及相关的其他参数。

7、具备定时功能：定时范围包含1分-99小时。

★8、具备排气管路，可用于排出灰化过程中产生的烟气、污染气体和湿气等，有效地保护了炉内的加热和检测元件。

★9、具备安全保护功能；具备过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能。具备自诊断功能，即当仪器发生温度传感异常时，保护装置会切断加热元件的电源，防止温度失控。具备有防止过电流的漏电保护开关。

- 具备温度偏差修正功能；即可在仪器上对温度进行修正。

- 电源规格：AC220V 50/60Hz 。

- 主机体积（不包含排气装置和管路的情况下）不大于（WDH）：550mm×550mm×650mm。

二、配置要求：

- 主机一台（含排气装置、管路）；

- 电脑一台。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |