附件1      项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉开法附着力测试仪 | 1 | 9800 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 建筑涂料耐洗刷仪 | 1 | 9500 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 - 验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1拉开法附着力测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5210-2006 《色漆和清漆拉开法附着力试验》

二、技术指标：

- 精度： ±1%满量程；

- 0.01MPa 或1psi：

- 拉脱强度： 锭子直径10mm→4.0~80MPa；锭子直径14mm→2.0~ 40MPa；锭子直径20mm→1.0~20MPa；锭子直径50mm→0.2~3.2MPa；

- 增压速率： 锭子直径10mm→0.4~6.0MPa/s；锭子直径14mm→0.2 ~ 3.0 MPa/s；锭子直径20mm→0.1~1.5MPa/s；锭子直径50mm→0.02~0.24MPa/s；

- 电源： 内置可充电锂电池，配有充电适配电源；

- 主机尺寸： （240±10）mm×（138±10）mm×（81±10）mm（长x 宽x 高）；

- 主机重量： （4±0.5）kg（装满电池后）；

- 全自动数显；

- 可连接电脑拷贝、贮存数据；

- 内部存储拉脱数据，其中包括最大拉脱力，拉拔速率、测试时间和拉脱锭子的尺寸；

- 带拉拔力曲线显示功能，可以清晰观察整个拉拔过程中拉拔力的变化情况；

U 盘式存储技术，标配USB 接口，可在连接电脑后直接拷贝已存储的实验数据，无须安装额外驱动软件；

- 拉拔速率稳定可调；

- 铝制自动对中拉脱单元确保在光滑或不平的表面测试时使拉脱力作用于测试表面，防止单边拉脱。

- 设备必备配置

- 20mm锭子30个；

- 可充电锂电池，并适配电源；

- 20mm切割器；

- 3M胶黏剂；

5、    胶枪；

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 仪器供应商可随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包2建筑涂料耐洗刷仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T  9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T  9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》

GB/T  9780-2013 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》

二、技术指标：

- 刷子负重：450±10 g；

- 运行速度：5～95 次/分（连续可调）：

- 运行行程：300mm；

- 运行次数：0~9999 次(任意设置)；

- 洗刷介质瓶容量：1L；

- 玻璃板尺寸：430mm×306mm；

- 双滑道设计可以同时进行两个测试;

- 液体溶液通过仪器侧面的蠕动泵流入到刷子上，并可以精确调节液体的流量；

- 推杆式设计、运行速度稳定均匀。

三、设备必备配置

- 建筑涂料耐污渍测试仪打磨头；

- 符合GB/T 9266标准的猪鬃刷一对（含加载砝码）；

- 洗刷介质瓶。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 仪器供应商可随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。