附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能质量分析仪 | 1 | 1.9 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     电能质量分析仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 12325－2008 电能质量供电电压偏差

GB/T 12326－2008 电能质量电压波动和闪变

GB/T 24337－2009 电能质量公用电网间谐波

GB/T 14549－1993电能质量 公用电网谐波

二、配置要求：

1. 电能质量分析仪 1台

2. 电流探头：交流10A-6.5kA探头一只，交流5mA-100A探头一只。

三、仪器设备需满足技术指标：

1. 通道数：电压通道1个，电流通道1个；

★2. 电压测量范围：2V至600Vrms或VDC；

3. 在探头支持下，交流可最大可测到10kA；

★4. 电压精度：±0.5%Un；电流精度：±（0.5%+1A）；

★5. 电流探头：交流10A-6.5kA探头一只，交流5mA-100A探头一只；

6. 可测量电压电流的最大值、最小值和平均值、功率因数；

★7. 0-50次谐波测量(电压,电流)；

8. 存储容量：1.5Mb；

9. 采样频率：12.8kHz；

10. 电源：可充电电池（关掉屏幕使用时间40小时，打开屏幕可使用8小时）；

11.大图形屏幕显示，像素不低于320×240；

12.配套软件能将数据传输至PC处理；

★13.具备记录功能；

14.频率测量：（40～69）Hz；

15.仪器具有一定的抗电磁干扰能力，便于现场使用。仪器应保证其电源在标称电压正负15%，频率在（49～51）Hz范围内电压总谐波畸率不超过8%条件下能正常工作；

16. 电压和电流探头引入的幅值误差不应大于5%，相角误差不大于5°。

四、性能要求

1.监测功能：上位机监测并保存电源、开关设备状态和运行参数（电流、电压、功率、谐波等），能够记录试验系统正常操作及故障信息。

2.控制功能：上位机可设定系统设备参数，参数设定完成后，试验人员通过控制界面对试验系统设备进行操作。

3.保护功能：系统可通过数据的测量，判断系统电压等级，对变压器档位切换进行限制，避免误操作引起的设备损坏。

五、附件要求：

1.系统连线图、结构图。

2.系统使用说明，包括仪器设备的开启、运行、操作的明确说明；包括设备安装、维护及保养方法。

六、安装调试及售后

1.设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行现场人员技术培训（需要时）。

2. 质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3. 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |