附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力计 | 1 | 4000 | 20自然日 | 1年 |
| 2 | 锐利尖点测试仪 | 1 | 1000 | 20自然日 | 1年 |
| 3 | 夹具 | 1 | 5000 | 20自然日 | 1年 |
| 4 | 智能温湿度表 | 6 | 500*6=3000 | 20自然日 | 1年 |
| 5 | 铝合金试棒 | 1 | 9000 | 20自然日 | 1年 |
| 6 | 电子天平 | 1 | 1000 | 20自然日 | 1年 |
| 7 | 啃咬测试仪 | 1 | 2000 | 20自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     扭力计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、手持式转矩量具。

2、用于测试1～9kgf•cm的扭矩表。

3、端部为三爪夹头、可牢固夹持工作，可顺时针或逆时针两个方向测量，回转范围至少180°，本体侧面的刻度标准配置记忆指针。
    ★4、刻度：0.1kgf•cm。
   ★5、精度：±2%。
三、设备必备配置：

主机1个。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包2   锐利尖点测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况:

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、锐利尖端测试仪头部末端凹槽的两个基准尺寸：带测量槽的矩形开口宽（1.02±0.02）mm，长（1.15±0.02）mm。感应头凹入测量盖（0.38±0.02）mm。

★2、弹簧回复力：2.50-0.3N。
★3、作用力：4.50-0.2N。
4、材质：不锈钢。

三、设备必备配置：

1、主机一台。

2、配重砝码2个。

3、专业电池一对。

4、灯泡2支。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包3    夹具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

符合图纸要求。

二、仪器设备需满足技术指标：

★按图纸要求（附件一）。

三、设备必备配置：

1、挂钩1个。

2、手闸夹具2个。

3、拉力机下治具2个。

4、下治具拉马连接件1个。

5、压力传感器连接件1个。

6、旋转手轮1个。

7、单钩两抓三抓复合式拉马2个。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包4   智能温湿度表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况:

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、温度测量范围：-20℃～70℃。

★2、温度测量精度：±0.5℃ 。

3、温度分辨率：0.1℃。

4、湿度测量范围：0%～100%RH 。

★5、湿度测量精度：±3%RH 。

6、湿度分辨率：0.1%RH。

7、电子数字显示。

三、设备必备配置：

1、主机一台。

2、配套电池1套。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包5 铝合金试棒技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

符合图纸要求。

二、仪器设备需满足技术指标：

★按图纸要求（附件二）。

三、设备必备配置：

1、Φ25mm铝合金试棒1根。

2、Φ45mm铝合金试棒1根。

3、脚蹬板支撑1个。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包6   电子天秤技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况:

GB/T 22868-2008  《篮球》

GB/T 22892-2008   《足球》

GB/T 22882-2008   《排球》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、精度：1g

2、量程：0～15kg

3、电子数字显示。

三、设备必备配置：

1、主机一台。

2、配套电池1套。

3、电源线1根。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包7   啃咬测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况:

★EN 1888-1-2018 《儿童使用和护理用品.轮式儿童运输工具.第1部分：推车和婴儿车》

二、仪器设备需满足技术指标：

★按图纸要求（附件三）。

三、设备必备配置：

主机一台。

四、安装调试及售后：

设备验收合格后质保期1年，在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

附件一：

附件二：

附件三：