附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离变压器 | 1 | 4.5 | 60天 | 2年 |
| 2 | 无纸记录仪 | 1 | 6 | 70天 | 2年 |
| 3 | 自然对流恒温试验箱 | 1 | 6.5 | 60天 | 1年 |
| 4 | 马尾基地电动门 | 2 | 6.5 | 15工作日 | 2年 |
| 5 | 电杆荷载挠度测量仪 | 1 | 4.8 | 90天 | 1 年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     隔离变压器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》

GB/T1094.2-2013 《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》

GB/T1094.3-2017 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.11-2007 电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、额定容量：≥30kVA

▲2、输入电压：3～（0～800）V；频率：150Hz；

▲3、输出电压：3～（0～800）V；频率：150Hz；

4、绝缘耐热等级：≥F级及以上（干式）

▲5、无附加波形失真，在额定电压800V下，其局部放电量≤5pC。

▲6、外施耐压试验：应能承受工频正弦电压5000V历时1分钟，无击穿、闪络或局部损伤现象。（按GB/T1094.3-2017的规定）

7、起到电气安全隔离与抑制干扰等作用。

- 设备必备配置：

1、隔离变压器1台套

2、合格证、说明书、出厂检验报告等

合同包2    无纸记录仪技术要求

1、12.1英寸彩色触摸屏；

2、内存（闪存）不少于500MB，内存可拓展至1.2GB，可兼容32GB通用SD储存卡，配置可连接键盘、鼠标、存储器和条形码扫描器的USB端口；

3、配置上位机软件，可实现对记录仪进行远程控制以及远程采集数据，后续可升级软件实现同时单独控制多台记录仪设备的记录进程；

4、配置30个测量通道，可拓展至450通道，兼容T型/K型热电偶和热电阻，与热电偶连接处为压接端子，采样周期全通道可达100ms；

5、输入电路和内部电路之间耐电压：不少于3000VAC、1分钟；模拟输入通道之间耐电压：不少于1000VAC、1分钟；

6、绝缘电阻：在以太网端口、RS232/485、各绝缘端子与地之间：≥20MΩ（500VDC时）

7、典型值精度：T型热电偶：(0.0~400)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.10%+0.2℃)，K型热电偶：(0.0~500)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.15%+0.2℃)

8、具备使用两个不同扫描间隔，单台设备同时实现双周期测量；

9、可拓展安全增强功能，符合21 CFR Part 11标准，访问时需要进行用户登录，包括用户名、ID、密码、增加电子签名、审计追踪、防篡改功能等安全功能；

10、可拓展自定义画面功能，可拓展校准修正日程控制功能，定期执行校准补偿配置等；

11、可拓展多重批处理功能，即通过独立的开始和结束控制来分割文件；

12、配置报表创建和网络功能，实现自动创建报表数据并通过以太网把记录仪和打印机直接连接打印报表；

13、配30根K型热电偶

合同包3    自然对流恒温试验箱技术要求

一、自然对流恒温试验箱技术指标

1、设备内尺: W1000×H1000×D1000mm	外框均采用双层真空玻璃加铝合金型材；

2、设备外尺:约 W1210×H1820×D1160mm；

3、前方侧开门，用以试验件置放进出口，门尺寸 W1000mm ×H1000mm；

4、腔室升温用加热器 4 组 8 条，总最大输出功率 3.2KW，附热隔离安全罩；

★5、温度范围：室温+3℃～+70℃；

★6、升温及稳定时间：室温+3℃～+70℃温度点到达及稳定时间≤60 分钟；

★7、腔体最高稳定温度≥70℃；

★8、腔体温度稳定确认方法为：以内部平台 100mm 以上，中间 50%空间位置的 9 点法测量为准，9 个测温点与 9 点平均值的误差应≤2℃；

★9、温度均匀性：内部平台 100mm 以上，中间 50%空间位置：室温～70℃，9 点法测温的各个温 度点平均值与 9 点平均值的误差应≤2℃。

10、内部平台高度可调，两边侧面有预留测试孔；

11、顶部开孔，方便做大功率产品测试时散热用；

12、安全装置：附保护温度开关及全系统过温度电源切断装置；

13、测试孔：方形测试孔两个，左右方各1 个；测试孔尺寸：宽200mm高100mm

14、散热孔：顶部条形散热孔及正方形散热孔，其中正方形散热孔配盖子；

15、电源： AC220V	单相、20Amp；

16、使用环境要求：5℃≤环境温度≤35℃

合同包4    马尾基地电动门技术要求

一、技术参数：

- ★须进行现场勘查（现场勘查联系人及联系方式：江工13609533887），并根据现场勘查结果规划建设两套无轨伸缩电动大门。投标文件需带有投标人所投伸缩门款式实地设计彩图。

- 正门长约：16.3m；小门长约：2.93m；（以现场实际勘查设计为准）

- 主立柱采用60mm*46mm*1.5mm 高强度电泳铝镁合金；

- 交叉杆采用50mm*38mm*1.1mm 高强度电泳铝镁合金；

- 电机：铜芯电机

- ★功率：450W

- ★电动门高度：1.6 m		宽度0.8m左右

二、必备配置：

- 正门电动门  1台套

- 小门电动门  1台套

- 每台套电动门配套设备须包含涡轮减速电机、机械缓冲装置、电子软驱动装置、无触点控制系统、磁敏感装置、热敏感保护装置、无档级离合装置、遥控器3个（固定1个，便携手持两个）、双面固定显示屏、防跑偏机构。

合同包5    电杆荷载挠度测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

《环形混凝土电杆 国家标准》GB/T 4623-2014

《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003》

二、仪器设备需满足技术指标：

①产品技术指标：

1）主控单元：笔记本电脑windows操作系统

2）存储容量:>8G

3）供电模式:（AC 220V；DC 12.6V）

4）数据传输:无线传输

5）测控方式:无线测控距离≥10米

6）测控点数量:无线方式最多支持并发测控10个检测传感器(10个测量通道可任意选配)

7）工作温度-20℃ ～ +55℃

8）工作时间>10小时（配合移动电源>24小时）

②产品技术参数

1、荷载测量：

范  围：可配荷重传感器0-9999kN。

分辨力：0.01kN

精  度：满量程±0.5 %

2、挠度测量通道：

范  围: 可配挠度传感器0-5000mm

分辨力: 0.01mm

精  度: 满量程± 0.5 %

3、位移测量通道：

范  围: 可配位移传感器0-200mm

分辨力: 0.01mm～1mm

精  度: 满量程± 0.5 %

4.产品包装箱要便于携带、内部有分格归纳功能，包装箱放置在各方向时箱内仪器、配件等不应移位。

- 设备必备配置：

1）载荷全自动无线测控仪                                                           1套

主控单元:笔记本电脑（windows操作系统）

2)载荷位移全自动无线测控仪使用说明书                                             1份

3)载荷位移自动无线测控仪出厂校准证书                                              1份

4)30kN拉力传感（自带拉力环）                                                              1只

5) 1500mm挠度传感器                                                                       1只

6) 100 mm位移传感器                                                                       1只

7) 40mm位移传感器                                                                         2只

8) 无线数据采集主控                                                                       1套

9)无线终端数据采集节点                                                                   3套

10）电杆力学性能检测报告自动处理软件                                                      1套

11) 磁性表座                                                                   6只

12）位移支架                                                                              6只

13) 加载电机:（加载电机1台+2米钢丝绳1根+4米钢丝绳2根+∪形件4只）                     1套

14)加载电机固定装置：（滑轮4只+拉力环2套+铝合金板1块+标准件1套）                       1套

15) 12V大功率电机驱动电源                                                                 1台

16） LED-100倍裂缝测量                                                                    1个

17）产品包装箱                                                                            2个

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |