附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄露电流测试仪 | 1 | 2.3 | 30天 | 2年 |
| 2 | 炭黑含量测试仪 | 1 | 2.3 | 60天 | 2年 |
| 3 | 温湿度记录仪 | 15 | 0.167*15=2.5 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   泄露电流测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

GBT14048.2，GBT10963.1

二、仪器设备需满足技术指标：

1.工作环境：温度：0℃~40℃；相对湿度：不大于75%；

周围无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。

2.供电电源：220V±22V/50Hz。

3.仪器功耗：≤50W。

4.测试电压：AC：200V~2000V±1.5%读数+5个字。

5.漏电流：真有校值测量

（1）漏电流测量范围：

Ⅰ 20.0~199.9（μA）   分辨率 0.1μA

Ⅱ 0.2~1.999（mA）     分辨率 0.001mA

Ⅲ 2~19.99（mA）       分辨率 0.001mA

Ⅳ 20~50.0（mA）       分辨率 0.1mA

（2）电流测量精度：±3.5%读数+5个字

6.时间控制：1~99s ±5%。

7.容量：500VA。

三、安装调试、验收及售后

1.设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2.质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3.软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

4.设备经计量机构检测，结果应满足技术要求。设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试或换货并重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。

合同包2   炭黑含量测试仪技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T 13021-1991 《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)》

GB/T 2951.41-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法》

二、主要设备要求

- 技术特点：

- 可显示当前温度，设定温度，可编程控制，设定分段温度程序段。

- 温度程序段手动输入、自动存储。

- ★配置高精度浮球式气体流量计。

- 实现温度的快速降温，提高机器的利用效率。

- 前端有除氧装置,串联的两根玻璃管,分别装有活性铜和乙酸锰,配有电热丝和温度控制装置。除氧后氮气中氧含量小于20ppm。

- 技术参数：

- 最高工作温度: ≥1000℃；

- ★炉管稳定温度区域≥200mm，温度误差：±10℃；

- 炉管尺寸: ≥Ф40mm×≥300mm；

- 加热元件: 电阻丝；

- 加热区长度：≥200mm；

- 恒温区长度：≥100mm；

- 燃烧舟长度: 50～60mm。

- 配置清单：

- 炭黑含量测定仪主机 1台；

- 燃烧舟≥30只；

- 镊子 ≥2把；

- 导管 ≥2根；

- 快速降温装置1套；

- 石英管≥6根。

三、合同及验收要求

- 供货商需按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。合同签订后60个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

- 用户现场免费安装、调试，完成操作人员的培训工作。

- 自仪器安装调试合格之日起，2年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 质保期内提供免费上门维修服务，随时电话或书面为采购方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在采购方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供货商承担。

- 保修期外长期提供技术咨询服务，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。

合同包3   温湿度记录仪技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T 2918-2018 《塑料 试样状态调节和试验的标准环境》等

二、主要设备要求

- 技术参数：

- 传感器: NTC/电容式湿度传感器；

- 温度量程：-20～+55℃；

- ★温度测量精度：至少达到±0.4℃（-20～+55℃）；

- 湿度量程：0～100%RH；

- ★湿度测量精度：不低于2%RH（2～98%RH）+0.03%RH/K；

- ★分辨率: 温度至少达到0.1℃，湿度至少达到1%RH；

- 存储容量：至少100万个数据。

- 配置清单：

- 温湿度记录仪1台，包含外置温湿度探头；

- 通讯电缆1根。

三、合同及验收要求

- 供货商需按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。合同签订后60个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

- 用户现场免费安装、调试，完成操作人员的培训工作。

- 自仪器安装调试合格之日起，1年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 质保期内提供免费上门维修服务，随时电话或书面为采购方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在采购方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供货商承担。

- 保修期外长期提供技术咨询服务，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。