附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式功率计 | 1 | 29000 | 60天 | 2年 |
| 2 | 电源线转尾试验机 | 1 | 25000 | 60天 | 2年 |
| 3 | 电子天平 | 1 | 16000 | 20天 | 1年 |
| 4 | 平面试具1 | 1 | 800 | 30天 | 3个月 |
|  | 2kΩ无感电阻 | 1 | 800 |  | 3个月 |
|  | 5kΩ无感电阻 | 1 | 800 |  | 3个月 |
|  | 平面试具2 | 1 | 800 |  | 3个月 |
|  | 圆柱体 | 1 | 800 |  | 3个月 |
|  | 接触电流测量网络 | 1 | 8900 |  | 1年 |
|  | 提手强度试验装置 | 1 | 15000 |  | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    便携式功率计技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:

GB  7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》

GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

技术指标：

1、电压量程： 30/60/100/150/300V，能测量有效值、峰值、平均值等

2、电流量程： 500mA/1A/5A/10A/50A，能测量有效值、峰值、平均值等

3、精度：电压 ±1.5%，电流 ±2.5%，功率：±2.5%

4、功能：可以测量功率（有功、无功、视在），电能（有功、无功），功率因数等

5、谐波：可测谐波≥40次

6、频率：50/60Hz，精度0.2%

7、数据分析软件：可显示记录及存储测量波形、电量参数等

8、通讯方式：USB或RS232通信接口

9、配置SD卡，能保存测量数据

10、电源：配套电池和外接充电器，可充电

二、配置要求：

1.主机1台（含电流钳、SD卡等）

2.配件：带插头的电压线2根（≥3米），电流钳1个（线长≥3米），鳄鱼夹3对（配置不同规格大小的夹头），探针1对，充电器和充电电池1套，通讯连接线，软件光盘等，配置相应的便携式包装箱，便于携带设备到现场。

合同包2   电源线转尾试验机技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》第11.101条款

技术指标:

1、显示:彩色触摸屏

2、砝码：配 1N、10N、20N、113 克加载砝码

3、试验工位：双工位

4、旋转转速：0～70r/min，可调

5、旋转控制：自动控制（如采用步进电机等方式，不限于此）；

6、旋转方向：正、反转，同一方向旋转次数到达设定值后自动改变旋转方向；

7、旋转次数设定：0～99999 次可设置，正、反转累计次数达到设定值，设备自动停止旋转；

8、角度指示盘：不锈钢全尺寸 360 度；

9、断线报警：智能电子电流监测全自动报警；

10、预置次数报警：PLC 自动计数无人值守报警；

11、设置输出插座（2插、3插10A、3插16A各一位），及外接负载箱用端子，能满足样品供以额定电压、1.25倍额定电流的要求；

12、试验样品安装夹具至少规格大小不同的2套，能够满足卷发棒及电吹风等样品旋转试验要求；

13、电源:220V，50Hz。

二、设备必备配置

1、电源线转尾试验机1套（含砝码、安装夹具等）

2、合格证、说明书、出厂检验报告等

合同包3    电子天平技术要求

技术要求：

1、称量范围：0-220g

2、可读性：0.1mg

3、重复性误差：0.1mg

4、线形误差：±0.2mg

★5、稳定时间：2s

6、灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃

7、秤盘尺寸：Ø90mm

8、防风罩有效高度（mm）：235

产品特性：

1、金属机架，加固的机身实现过载保护

2、自动内置砝码校准技术，获得精确称量结果

3、内置RS232接口，内置时间与日期设置，符合ISO/GLP的文档记录要求

4、天平下称量装置

5、动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响

★6、称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

7、防风罩四面玻璃，一面铝合金背板，可有效释放称量过程中产生的静电荷

★8、应用程序：配方称量、动态称量、求和称量、计件称量、密度测定、百分比称量、称重称量、统计称量、自由因子称量、称量值检索

9、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件

★10、动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围。

11、一键操作，快速访问全部内置应用程序

合同包4   技术要求

一、平面试具1技术指标：

1、依据标准IEC62368-1-cl.4.8.4.6制造

2、尺寸：宽100 mm ，长250 mm；

3、平面上端有M6螺纹接推拉力计；

4、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

二、2kΩ无感电阻技术指标：

1、满足标准IEC62368-1-cl.5.2.2.2测试要求

2、电阻：2kΩ±3%；

3、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

三、5kΩ无感电阻技术指标：

1.应符合IEC62368-1，5.4.11条款要求；

2.电阻:5kΩ±3%；

3、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

四、平面试具2技术指标：

1.依据标准IEC62368-1-cl.8.6.2.3制造；

2.尺寸：宽125 mm ，长200 mm；

3.平面上端有M6螺纹可以接压力计或者砝码；

4、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

五、圆柱体技术指标：

1.依据标准IEC62368-1，8.10.3条款制造 ；

2.尺寸：直径30mm；

3.平面上端有M6螺纹接推拉力计；

4、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

六、接触电流测量网络技术指标：

1.产品依据标准GB/T12113（IEC60990-fig3，fig4，fig5）制作，即含3个测试网络；

2、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。

七、提手强度试验装置技术指标：

1、工作电源：AC220V ，50Hz，

2、采用涡轮蜗杆升降调节力值；

3、力值：0-1500N；

4、精度：±0.5%

5.样品测试空间：800*800*1000mm

6.标配：70mm钢性提手，70mm绳带提手，75mm钢性提手，75mm绳带提手；

7.符合IEC62368-1-clasue.8.8.2要求；

8.采用手动升降方式,数显读取力值的方式；

9、报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定。