附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字多用表 | 1 | 10000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  数字多用表技术要求

- 适用范围

本数字多用表主要用于交直流电压与电流、电容测量。

- 满足标准

GB/T 13798-2008 数字多用表

三．技术要求

1.直流电压测量：200mV，2V，20V，200V，1000V可调,精度：±0.01%f.s；

2.直流电流测量：200μA，2mA，20mA，200mA，2A，10A可调,精度：±0.2%f.s；

3.交流电压测量：True-RMS，200 mV，2V，20V，200V，750V可调,精度（50Hz）：±0.1%f.s；

4.交流电流测量：True-RMS，200μA，2mA，20mA，200mA，2A，10A可调,精度（50Hz）：±0.5%f.s；

5.电容测量：2nF，20nF，200nF，2μF，20μF，200μF，2mF，20mF，100mF；

6.读数分辨率：6位半；

7.频率：40Hz-100Hz（精度：45Hz 65Hz:±0.1%）；

8.电阻测量：200 Ω，2K，20K，200K，1M， 10M，100MΩ。

四、售后

设备经我院指定计量机构计量，结果应满足技术要求。设备第一次计量不合格的，供应商应在两个月内完成调试并完成重新计量，第二次计量费用由供应商承担。如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。