附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 2 | 12000*2=24000 | 40天 | 1年 |
| 2 | 开关矩阵 | 1 | 23000 | 3个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子天平技术要求

1、称重能力：220g

2、可读性：0.1mg

*3、重复性（负载为5%时）≤0.08mg

4、重复性（满量程）≤0.1mg

5、线性≤0.06mg

6、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5ppm/K

7、稳定时间≤1.5s

8、称重盘尺寸：Φ90mm

9、称量室高度：240mm

10、尺寸(宽x深x高)：219x317x345mm

11、LED 触摸屏，操作容易，读数方便。

12、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。

13、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。

14、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

15、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。

16、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

17、可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。

18、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。

19、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。

20、最先进的连接方式USB C 型接口，9 针RS232 接口。

21、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。

22、内置 12 种应用程序，打印输出 | 数据，输出符合 GLP|GMP 要求。

称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。

23、适用于较大样品的下部吊钩称量。

合同包2    开关矩阵技术要求

- 工作频率：DC-40GHz；

- 通路配置：1进2出；

- 通道损耗：≤1dB；

- 驻波比：≤2.0；

- 通道隔离度：≥50dB；

- 控制接口：USB，LAN；

- 机箱尺寸：≤260(W)*250(D)*70(H) mm；

- 射频接口：2.90mm(f)，位于机箱前面板右边。

- 电磁兼容：控制电路需增加屏蔽设计，满足GB/T9254.1-2021 B级限值余量10dB以上要求；

- 需兼容实验室现有EMI测试软件自动化控制，供应商投标前需进行现场确认。

地点：福州市马尾区快安葆桢路101号省质检院；

联系人：钟工0591-83978307。

配件：

- 柔性测试电缆DC-40GHz，2.92mm(m)-2.92mm(m)，2米，1根；

- 柔性测试电缆DC-40GHz，2.92mm(m)-2.92mm(m)，0.5米，1根；

- 射频转接器Nm-SMAf,18GHz 1个；

- 射频转接器2.92mm(m)- SMAf,26.5GHz 1个。