附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋振荡器 | 4 | 6000*4=24000 | 30天 | 2年 |
| 2 | 线性可编程直流电源 | 1 | 12000 | 7天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    涡旋振荡器技术要求

- 技术参数

1、设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡；

★2、可安装多种垫片，垫片自动检测

3、连续工作或点动功能 (使用标准垫片)

★4、两种工作模式：

模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片)：使用标准垫片点动工作时，最大转速≥ 3,000 rpm； 
模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到≥ 3,000 rpm。
5、外壳材质：锌合金

6、周转直径：≥4.5 mm

7、允许振荡承重量（含夹具）：≥0.5 Kg

★8、速度范围0 - 3000 rpm

9、内置点动功能

10、有倒数计时功能

11、马达输入输出功率：10/8 W

二、配置要求

1、涡旋振荡器主机   4台；

2、转接插头         4套；

3、标准垫片         8个；

合同包2   线性可编程直流电源技术要求

输出电压：电压0-30V

输出电流：电压0-70A

输出功率：额定功率720W      功率限制 约额定功率105%

负载调节率：电压≤20mV   电流≤77mA

电源调节率：电压≤18mV   电流≤77mA

设定值解析度：10mA

回读值解析度：10mA

设定值精度：电压≤0.1%+20mV   电流0.1%+40mA

24位色4.3英寸彩色液晶屏显示

接口及软件： RS232、 USB HOST、 USB DEVICE、 LAN，及配备定制软件。

可调斜率功能

通过设置电压或电流的上升/下降时间获得电压/电流转换速率来控制输出例如：设置输出电压为20V，电压转换速率为5V/s，则上升时间为4s；

电压转换速率为10V/s，则上升时间为2s；电压转换速率为20V/s，则上升时间为1s；电压转换速率为40V/s，则上升时间为0.5s。

可编程内部电阻 - 仿真电池输出

电池一般具有内部电阻，在使用电池供电时，输出电压由于电池的内部电阻分压，会出现电压下跌。

恒压（CV）/恒流(CC)优先选择模式 – 保护被测件

传统电源在输出开启时通常处于CV模式，这会瞬间给电容性负载带来一个较大的浪涌电流。

恒压优先模式，用于在输出开启时获取较快的电压爬升速度，以便针对需要电压高速的测试场景。

恒流优先模式是指在输出开启瞬间，优先运行在CC模式,可以:

避免突发的尖峰电流，保护器件免遭浪涌电流损坏。输出电流无过冲，用来测试恒流工作特性的待测物。