附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池模拟测试仪 | 1 | 29500 | 15天 | 2年 |
| 2 | 太阳辐射计 | 1 | 20000 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电池模拟测试仪技术要求

主要特点

4.3寸高清液晶触摸屏，支持参数直接输入；

增加手动界面模拟上位机测试条件可进行电池电压步进模拟和多点曲线模 拟功能

可通过PC机进行控制，并能设置连续变化的动态电压；

能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系；

兼具电池的充电和放电功能，支持快速切换；

支持手动调试界面，操作简单，功能全面；

6组电压设定记忆存储功能，可一键调用；

可检测PCBA或成品待机电流；

小电流时可切换至mA档，显示μA级数值；

可选择串口通讯版本（波特率115200）；

具有高稳定，低纹波，低漂移特征；

高显示分辨率，电压1mV，电流1μA；

技术规格

1、输入（输出）：电压0~60V，最大电流0~60A，最大功率0~2000W

2、设定解析度：电压1mV，电流1mA

3、设定精确度：电压0.1%+2mV；

4、回读分辨率：电压1mV，电流I<10mA：1uA；I≥10mA：1mA

5、回读精确度：电压<0.1% +2mV，电流I<10mA： 0.15% +5uA；10mA≤ I <30A： 0.15% +4mA

6、负载调整率：电压< 0.1%

7、电源调整率：电压< 0.1%

8、纹波：电压< 200mVp-p

规格  设备尺寸：电源470mmD x420mmW x 120mmH

补充特性

1、电网输入：电压220Vac，频率50~60Hz

2、散热方式：风扇60mm*60mm*25mm

3、温度：操作环境0 to 40 °C

4、使用环境：室内使用设计，最大湿度 80%，仪器无结露。

注:输入负载功率 2000W 时,温度达到 80 度就保护,1000W 可以长时间带载,供电在 180Vac--240Vac,输出最大功率达 2000W.

电池充电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置，可替代电池进行充电测试。此设备可设 定 不 同 的 充 电 电 压 ， 得 到 不 同 的 充 电 电 流 和 功 率 ， 来 测 试 被 测 设 备 的 充 电 特 性， “A ”“mA”“Auto”三个按键是电流档位切换按键.“Auto”这是电流自动档切换,当充电电流小 于10mA时，自动切换成“mA”显示μA级数值。常规测试就用“Auto”档.

电池放电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置，可替代电池进行放电测试。此设备可设 定不同的放电电压，得到不同的放电电流和功率，来测试被测设备的放电特性。亦可当作普 通的可调电源为其他的电子产品供电。“A” “mA”“Auto”三个按键是电流档位切换按 键.“Auto”这是电流自动档切换,当充电电流小于10mA时，自动切换成“mA”显示μA级 数值。常规测试就用“Auto”档.

合同包2    太阳辐射计技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T 3681.1-2021《塑料 太阳辐射暴露试验方法 第1部分：总则》

ISO9370《Plastics – Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests – General guidance and basic test method》等

二、主要设备要求

- 技术参数：

- ★总辐射表满足或高于ISO 9370:2017中指定的二级总辐射表要求。

- ★直接辐射表满足或高于ISO 9370:2017中指定的一级直接辐射表要求。

- 辐射表的通带对290nm～400nm光谱范围的辐射接收应最大化，并且为了包括紫外的天空辐射，应对其进行余弦修正。

- 能够接收窄带紫外辐射。

- 总辐射表辐照度测量范围大于等于：0～2000W/m2。

- 总辐射表光谱测量范围大于等于：300～3000nm。

- 总辐射表测量精度：5%。

- 直接辐射表能够自动跟踪测量。

- 配有自动监测系统。

- 可连续存储两年以上数据。

三、合同及验收要求

- 供货商需按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。合同签订后60个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

- 用户现场免费安装、调试，完成操作人员的培训工作。

- 自仪器安装调试合格之日起，1年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 质保期内提供免费上门维修服务，随时电话或书面为采购方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在采购方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供货商承担。

- 保修期外长期提供技术咨询服务，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。