附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喇叭天线 | 1 | 85000 | 2个月 | 2年 |
| 2 | 低频磁场抗扰度测试天线 | 1 | 50000 | 5个月 | 2年 |
| 3 | 高频磁场抗扰度测试天线 | 1 | 60000 | 5个月 | 2年 |
| 4 | 大电流电子负载 | 1 | 98000 | 3个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后20个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    喇叭天线技术要求

频率：10GHz-40GHz

VSWR （平均值）：10- 35GHz小于2.0:1；35- 40GHz小于2.5:1

最大连续功率：20 W @ 40 GHz

40 W @ 10 GHz

峰值功率： 60W （10 GHz）

30W （40 GHz）

接口：K型（F） 2.92 mm

阻抗：50 Ω

极化：线性极化

安装方式：配1/4-20 螺纹螺钉支架和后激振杆式支架，用于适配不同测试环境，且适配现有天线架使用。

单天线重量：<0.2千克

单天线体积：≤10.8*13.0*6.4cm

校准报告：带A2LA认证的校准报告。

合同包2  低频磁场抗扰度测试天线技术要求

（1）发射天线：

1、★符合IEC 61000-4-39测试要求；

2、★频率范围：10kHz-120MHz；

3、★线圈直径：100mm，线圈匝数：3，线径：1mm；

4、最大短时电流：12A（5min），最大持续电流：8A；

5、★1A电流在50mm距离产生磁场强度：10.61A/m，1A电流在线圈中心产生磁场强度：30A/m；

6、连接器：BNC，50欧姆；

7、外径*内径*厚度≥158mm*112mm*45mm；

8、Kh(nominal)：0-35dB/Ωm；

9、Ke(nominal)：52-87dB/m；

10、★提供搭建IEC 61000-4-39测试平台服务。

（2）接收天线：

1、★符合IEC 61000-4-39测试要求；

2、★频率范围：10kHz-400MHz；

3、★线圈直径：40mm，线圈匝数：1，线径：1mm；

4、连接器：BNC，50Ω。

（3）★校准夹具：依据IEC 61000-4-39的校准夹具，保持发射天线和接收天线的间距50mm。

（4）补偿网络：

1、★符合IEC 61000-4-39测试要求发射天线补偿网络，频率为13.56 MHz。在进行13.56MHz测试时必须直接连接；

2、最大功率：15W，最大磁场强度：10A/m；

3、连接器：BNC，50Ω。

合同包3   高频磁场抗扰度测试天线技术要求

1、★符合IEC 61000-4-39测试要求；

2、★频率范围：380MHz-6000MHz；

3、★VSWR＜2，；

4、插入损耗＞20 dB；

5、★最大输入功率：300W；

6、全向性增益：2-10dBi；

7、★天线系数：20-38dB/m；

8、长*宽*高≥300mm*260mm*210mm；

9、连接器：N型，阻抗：50Ω；

10、重量≤1.4kg；

11、★带Spacer 100间隔器，用于高频测试，测试距离100mm；

12、★提供搭建IEC 61000-4-39测试平台服务。

合同包4    大电流电子负载技术要求

大电流电子负载技术指标：

1、★输入电压:0~1200V，输入电流:0~480A，电压电流在恒定功率下均可调；

2、★输入功率≥12KW；

3、最小操作电压:优于或等于1.2V/48A；

4、最大短时电流：12A（5min），最大持续电流：8A，分辨率：10mV、1mA、1W、电阻16bit；

5、★电流上升/下降斜率：≥5A/us，电压回读值精确度：优于或等于±(0.025%+0.025%FS)，电流回读值精确度：优于或等于±(0.1%+0.1%FS)，电压电流采样率:≥500KHz；

6、工作模式：CC/CV/CR/CP；

7、★具有软开机和软关机功能，防止ON/OFF是的电压波动，CV环路速度可调，高速动态模式下可调电流上升和下降沿；

8、★具有Battery模式，可设定关断电压，放电容量和放电时间作为截至条件，具有List功能、模拟短路功能、主从并机功能、OCP/OPP测试功能，具有时间量测功能，提供电压电流的上升和下降时间测试；

9、★通信接口：USB/LAN/GPIB/RS232/CAN/外部模拟量/Analog模拟信号端子接口/ I-monitor电流监测接口；

10、★保护功能：过电压/过电流/过功率/过温度/电流震荡保护/限电流/限功率/反向告警；

11、体积：高度小于等于8U。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |