附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 3 | 9000*3=27000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 地板锁合力试验机 | 1 | 29000 | 15天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   生化培养箱技术要求

1.	控温范围：0～60℃

2.	温度分辨率：0.1℃

3.	温度波动度：±0.5℃（测试点为36℃）

4.	温度均匀度：±2℃（测试点为36℃）

5.	内胆尺寸(mm)W×D×H: ≥540×460×1000

6.	外形尺寸(mm)W×D×H: ≥637×662×1590

7.	循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发

8.	液晶屏幕显示，菜单式操作

9. 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。定时范围：0～9999min。

10. 载物托架；≥3块。

合同包2   地板锁合力试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T18103-2022《实木复合地板》

GB/T18102-2020 《浸渍纸层压木质地板》

GB/T16491-1996 《电子万能试验机》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、触摸屏显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间；

★2、可直接计算出测量结果，在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值。

3、可变试样拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，设定一定力值，拉力将匀速上升；

★4、采用高速单片微机和高速采样模块保证了测量数据的实时性（zui大力值不会丢失）；

5 、采用变频电机驱动，通过传动机构带动横梁上下移动，实现试验加载过程。

★6、具备完善的限位保护、超载保护、APP远程关停功能等安全保护功能。

7、量程范围：   0～1000N

8、单位切换：kgf, N, Ibf ，MPA

▲9、荷重精度：≤±1%

10、最大行程(含夹具)：300mm 可定制

▲11、加载速度：0.5mm/min

★12、停机模式：断裂自动停机、定载荷自动停机、可远程监测运行状态。

13、外形尺寸： 约400*400*800MM

14.标配：主机1套、≥50mm夹具1套。