附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥箱 | 2 | 26000 | 15天 | 1年 |
| 2 | 快速双单元控制电位电解仪 | 1 | 26000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   干燥箱技术要求

- 符合标准JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》条款5中表1 温度技术要求（计量温度点180℃）

- 干燥箱的内径（长宽高）要求大于55cm*40 cm *55 cm，外径在80 cm *60 cm *75 cm（外径长不超过95 cm，宽不超过80 cm，高不限）。

- 干燥箱功率不超过3000W。

合同包2  快速双单元控制电位电解仪技术要求

1.电表精确度：不低于2.5级；

2.直流电流表刻度范围：0-15A，最小分度0.05A；

3.直流电压表刻度范围：0-15V，最小分度0.05V；

4.仪器具备三电极体系（阳极、阴极、参比电极）；

5.具备搅拌功能，仪器的电磁搅拌器装有止动与变速装置，在正常工作时，其调速范围可使溶液自接近静止到产生明显漩涡；

6.配备双单元且双单元可共同工作。