附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗剪性能夹具 | 1 | 15000 | 30天 | 2年 |
| 2 | 金相显微镜DM6M物镜 | 2 | 15000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 铂金电极 | 2 | 25000 | 3天 | 1年 |
| 4 | 太阳辐射计 | 1 | 29000 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    抗剪性能夹具技术要求

1、隔热型材复合性能试验工装. 应能符合GB/T 5237.6-2017标准试验要求；

2、结构紧凑，操作便捷；

3、工装材料对温度敏感性低，具备耐腐蚀性。

合同包2    金相显微镜物镜技术要求

1、适配原有型号显微镜可进行明场观察；

2、物镜倍数50X，平场半复消色差，数值孔径N.A.0.80；

3、物镜倍数2.5X，可用于金相显微镜大视野观察，视场直径不小于3mm。

合同包3    铂金电极技术要求

1.一套由两个电极组成，单套重量至少35 g；

2.铂阴极为铂丝编制的网状圆筒形；

3.铂阳极为螺旋形

4. 符合GB/T 5121.1-2008标准要求

合同包4太阳辐射计技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T 3681.1-2021《塑料 太阳辐射暴露试验方法 第1部分：总则》

ISO9370《Plastics – Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests – General guidance and basic test method》

GB/T 19565-2017《总辐射表》

GB/T 37468-2019《直接辐射表》等

二、主要设备要求

- 技术参数：

- 总辐射表满足或高于二级总辐射表要求。

- 直接辐射表满足或高于一级直接辐射表要求。

- 包含总辐射表、直接辐射表、总紫外辐射表、窄带紫外辐射表、数据监测设备。

- 能够接收窄带紫外辐射。

- 总辐射表光谱测量范围大于等于：300～2450nm。

- 直接辐射表能够自动跟踪测量。

- 配有自动监测系统。

- 可连续存储一年以上数据。

三、合同及验收要求

- 供货商需按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。合同签订后60个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

- 用户现场免费安装、调试，完成操作人员的培训工作。

- 自仪器安装调试合格之日起，1年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 质保期内提供免费上门维修服务，随时电话或书面为采购方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在采购方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供货商承担。

- 保修期外长期提供技术咨询服务，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。